关于公开征求对营口市食品安全检验检测中心食品检测仪器项目需求意见的公告

受营口市食品安全检验检测中心的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口市食品安全检验检测中心食品检测仪器项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2014年10月24日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：智胜新家园小区院内，军分区南行1000米

邮            编：115000

联     系     人：李先生

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一四年十月二十一日

以上内容当否请批示

审批人签字：            审核人签字：            拟稿人签字：

年    月   日

进口全自动凯氏定氮仪（1台）

1主要用途：用于氮及粗蛋白质含量分析及其它挥发性组分蒸馏分析。

2工作条件：连续工作8小时以上。

3技术指标：

3.1★采用国际及中国国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法。

3.2检测范围：0.1-200mg 氮；回收率≥99.5%（1-200mgN）；重现性RSD≤1%。

3.3★定氮仪主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中英文操作界面。带全自动分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能。

3.4 SAfE技术：通过改变试剂的添加顺序，即在消化液中加入稀释水后立即通入蒸汽，通过蒸汽的搅拌作用使消化液中的浓硫酸被充分稀释，降低随后浓碱加入时的反应强度，改善蒸馏效果。

3.5 ★双蒸馏模式：蒸汽平衡添加蒸馏模式和延时蒸馏模式。

3.6 ★蒸馏馏出液温度监控系统，位于冷凝器下方，直接测定溜出液温度，监控是否有意外操作导致氨损失，保证分析结果准确可靠。

3.7★边蒸馏边滴定的功能和自动判断终点技术，确保得到准确可靠的分析结果，并缩短分析时间，降低成本。

3.8 智能安全监控系统：包括自动旋转式安全门（如果安全门没有关闭或一旦安全门被意外打开，仪器会停止所有操作）、试管在位（如果没有试管放在蒸馏台上，仪器不会执行任何操作）和试管更换传感器（没有更换试管就开始下一次分析时会有报警，且在确认以前不能开始任何操作）、蒸汽发生器液位/过压传感器等一系列的安全保护措施，确保操作者安全。

3.9★通用型消化管接头：一个消化管接头即可适配100ml/250ml/400ml/750ml消化管，满足不同分析需要。

3.10★可单机工作，也可以选择和专用的计算机软件联机使用。软件可无限制设置应用程序和储存数据。通过天平/打印机/LIMS连接可实现样品注册、性能测试程序和分析过程中各项事宜的完整记录，满足实验室良好操作规范（GLP）的要求。

3.11 消化炉：8位铝模块式整体加热，保证加热消化的均匀性。可对消化参数-温度和时间进行设定，带有超温保护装置。配置排废罩，可将消化过程中产生的废气排走，提供一致的消化条件，并改善工作环境。

4. 基本配置：

4.1 8位250ml消化系统一套，包括消化炉一台、消化管架一个、带负压的排废罩一个。

4.2定氮仪系统：包括主机一台、100ml和250ml消化管各一只、带有液位传感器的碱桶/水桶/接收液桶/废液桶各一个、一个消化管夹。

4.3 附件：消化管24只(250ml)，催化剂1000片、消化管架一个。

5. 技术资料：仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量体系认证证书；针对不同样品的应用报告；凯氏消化手册。

进口全自动微生物致病菌快速检测系统 （1台）

1工作条件

1.1 电源：220±10%V，50Hz,10A

1.2 环境温度：18-28℃

1.3 环境湿度：不大于 85%相对湿度

2工作原理

★2.1 仪器使用酶联免疫荧光显色技术（ELFA），使用夹心法将待检致病菌与特异性抗体结合；

2.2  使用荧光显色技术，高灵敏度检测出致病菌。

★2.3具有免疫浓缩技术，将待检致病菌从食物/环境样本中提取出来，大幅度缩短样品培养时间。

★2.4 具有重组噬菌体蛋白技术，高特异性检测致病菌。

3   全自动一体化操作

★3.1 仪器自动进行样品混合、自动缓冲液清洗、自动酶结合、自动荧光底物结合、自动荧光结果检测、自动电脑显示结果、打印报告。

3.2  自动条形码扫描器，扫描检测试剂。

3.3  自动吸样系统：仪器自动进行免疫分析中样本混匀、稀释、清洗及转移过程。

3.4  自动反应仓：拥有2个独立的反应仓，各含6个检测通道。

★3.5  独立检测设计，每个检测通道可分别进行不同参数的检测项目，避免交叉污染。

3.6  自动内置孵育器：自动进行恒温孵育。

3.7  自动化激发光单元和荧光扫描器，阅读5个反应仓内的荧光值。

3.8  自动计算机信息处理系统：自动控制反应仓的进程、即时收集信息、自动显示结果。

3.9  打印机：自动打印结果。

3.10  具有对外部LIS软件或网络的接口能力。

4  测试容量与种类：

4.1 仪器可至少同时进行12个不同的测试。

★4.2 仪器可检测沙门氏菌、李斯特菌、大肠埃希菌O157、弯曲菌、金黄色葡萄球菌肠毒素等致病菌及毒素。

4.3 仪器可进行沙门氏菌、李斯特菌、大肠埃希菌O157的免疫浓缩实验。

5认证认可

5.1 投标商提供投标产品符合我国的认证\标准:国标GB、SN。

5.2  投标商提供投标产品符合我国的认证: SFDA注册证。

5.3  投标商提供投标产品的有公信力的国际认证认可,例如:AOAC，FDA等。

5.4  具有ISO认证。

6检测试剂

6.1试剂分别独立包装，可单独进行一次测试，避免浪费。

6.2检测试剂：检测试剂有条形码，通过扫描仪自动识别种类、批号、效期。

进口自动分液系统（1台）

1 用途

自动精密蠕动分液系统，常用于制备普通培养基，肉汤培养基，稀释液等。配合XY500使用，更可实现实验室的分液自动化，能大大节省您的时间和精力，给实验室带来全新的局面。适用于食品、化妆品、药品企业、政府、检测机构、高等院校、研究所等用于微生物检测及部分理化检测时溶液的分装、稀释、计量使用。

2 技术参数

2.1分液体积:1ml-9999ml

★2.2分液精度:+/-0.1ml（<20ml）; +/-1%(>20ml,最高精度可达0.1ml)

2.3分液瓶数:1-999

★2.4分液间隔时间:0.1s-99.9s

★2.5最大分液速率:对于内径6.4mm试管，最大流量为1600L/min。

2.6蠕动泵转速:30-500rpm/min

2.7蠕动泵尺寸:深*宽*高 =28cm*22cm*15cm

2.8重量:8kg

2.9分液模块托盘尺寸：深*宽*高=71cm*40cm*20cm

2.10定位可重复性<99%

2.11分液模块整体尺寸：深*宽*高=71cm*65cm*45cm

2.12分液模块重量 25kg

2.13电源：115/230伏，50/60赫兹

3特点

★3.1蠕动泵手动操作或自动控制模式可选，自动模式只需输入分液瓶数和间隔时间即可。

★3.2内存中可保存20个液体分配或稀释的程序，以实现分液方式的快速切换。

★3.3 微电脑控制蠕动泵，转速可调，待机状态仍保持培养基的循环（防止琼脂凝固），随时可分装。

★3.4重复性好，防漏设计，仪器精确度高，可保存和查看校准数据。

3.5操作界面友好，可选择英语、法语、西班牙语或德语。

3.6 可打印分液过程中的所有参数，进行数据的追溯。

3.7操作简单，可在一分钟内快速安全地完成程序的设定。

★3.8安装方便，可一次性将252个试管安装到试管架上。

3.9特别适合各类试管的分装（高度小于200mm）。

★3.10 具记忆功能，当分装中断再重新继续时，可自动接续。

★3.11精密可靠，XY双轴定位设计，分装头自动重定位，确保了出色的准确度和重复性。

售后服务

要求在1小时内响应，提供电话技术支持；电话技术支持不能排除问题的，4小时赶到现场,并于8小时内排除问题，免费。质保1年。免费培训。