关于公开征求对营口市环境监测中心站设备采购的公告

受 营口市环境监测中心站 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对 营口市环境监测中心站设备采购 项目进行竞争性谈判采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2014年12月17日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：智胜新家园小区院内，军分区南行1000米

邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：zfcg_yk@126.com

营口市公共资源交易服务中心

二○一四年十二月十二日

以上内容当否请批示

审批人签字：            审核人签字：            拟稿人签字：

年    月   日

拟购现场监测仪器设备清单

| 序号 | 名称 | 需购置数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气采样器 | 10 | TSP、PM10、PM2.5便携，与现有机器配套 |
| 2 | 便携式大流量烟尘自动测试仪 | 1 | 低浓度、便携式 |
| 3 | 便携式交直流电源 | 2 | 可供颗粒物采样10小时，便携，与现有机器配套，锂电池 |
| 4 | 大流量大气采样器 | 3 | TSP、PM10 |
| 5 | 氟化物采样头 | 4 | 与现有机器配套 |
| 6 | 1型噪声仪标准声源 | 2 | 倍频、1型、高精度 |
| 7 | 2型噪声仪标准声源 | 1 | 1型、普通 |
| 8 | 噪声仪支撑架 | 4 | 相机架 |

1 大气采样器（10台）

- 用途：能同时采集4个大气样品和一个颗粒物样品，带TSP、PM10、PM2.5 颗粒物切割器

二、执行标准：HJ/T 376-2007《24小时恒温自动连续空气采样器技术要求及检测方法》JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器检定规程》

三、技术要求

1.能同时自动实现4个大气有害气体和一个颗粒物样品采集。

2.采用环境温度、大气压力和质量流量传感器及单片机测控技术，能自动恒流采样，且能自动累计标况采样体积，最大采样体积9999 9999.9L。具有定量、定时、间隔采样功能。

3.大屏汉显、人机对话、操作简单、使用方便。

4.过载自动保护功能采样过程中，采样流量连续5分钟达不到设定采样流量值的90%或超过设定值的10%时，停止采样。

5.停电保护功能采样过程中停电，能自动保存采样数据，来电后继续采样。

6.具有USB接口，用U盘或USB存储设备，可将采样器内贮存数据进行转存输出。

7.能存储155组采样数据。

四、技术指标

1.大气部分：采用4路质量流量传感器和单片机测控技术，能同时或分别采集4个气体样品，    具有恒温恒流采样功能。

1.1 流量设定范围：（0.100～1.000）L/min；流量分辨率：0.001L/min。

1.2 流量准确度优于±1.5%，重复性优于0.5%，稳定性优于1.0%。

1.3 时间精度：优于±1‰。

1.4 温控设定范围：（15.0～35.0）℃，温控精度：±1℃，测量精度：0.5℃。

1.5 采样方式：

A: 立即采样，采样时间24小时。

B: 延时采样，A/B/C/D气路可分别设置，延时采样时间设置范围（1min～ 24小时内），采样时间24小时。

C: A/B/C/D气路可任意按月、日分别设置采样的开始时刻和结束时刻。

2.颗粒物采样部分：

2.1 流量工作点：100L/min，流量分辨率：0.1L/min。

2.2 流量准确度：优于±1.5%，重复性：优于1.0%，稳定性：优于2.0%。

2.3 温度测量范围：（-55.0～125.0）℃，分辨率：0.1℃。

2.4 大气压测量范围：（50 ～140）kPa，分辨率：0.01kPa。

2.5 负载能力：采样流量100L/min时，能克服12kPa阻力。

2.6 滤膜编号范围：（1～125）号。

2.7 采用无刷采样泵，无故障运行时间大于20000小时。

2.8 采样方式：

A：定量采样：按设定采样体积进行采样。定量采样体积设定范围：（1～9999 9999.9）L。

B：定时采样：

方式1：立即采样，采样时间24小时。

方式2：延时采样24小时。

方式3：可按月、日任意设置采样的开始时刻和结束时刻。

C：间隔采样：可按设定时间连续间隔采样，设置开始日期、开始时刻、采样时间、间隔时间、采样次数等参数。采样次数设定范围（1~99）次。

2.9 PM10、PM2.5切割器均具有中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所出具的PM10、PM2.5切割器检测报告。

3.工作条件：本产品适用于在以下环境条件下工作

3.1 工作环境温度：（-30 ~ 50）C

3.2 工作环境相对湿度：≤85

3.3 大气压力：80kPa ~ 105kPa

3.4 电源：AC（22022）V，50 Hz

2 便携式大流量烟尘自动测试仪（1台）

一、设备用途：本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中的颗粒物，应用定电位电解法定性定量测定有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。可测烟气动压、烟气静压、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2、等速吸引流速等。

二、单台仪器配置要求：主机1台，高效汽水分离器1个，主机铝箱1个，烟气取样器1套，含湿量取样器1套，打印机1套，打印机连线1根，主机电源线1根， 6.0米信号线2根，6.0米 φ8×14橡胶管1根，6.0米 φ4×8橡胶管2根， 6.0米 φ4×7硅橡胶管1根，0.4米φ12×18硅橡胶管1根，专用附件箱1个，多功能取样管1支，取样管布套1个，采样嘴1盒。

三、技术指标

3.1  烟尘采样技术指标

3.1.1 采样流量：(10～100)L/min；分辨率：0.1L/min；准确度：优于±2.5%

3.1.2 流量控制稳定性：优于±2%（电压波动±20%，阻力在3 kPa～6kPa内变化）

3.1.3 烟气动压：(0～2000) Pa；分辨率：1 Pa；准确度：优于±1.5%

3.1.4 烟气静压：(－30～＋30) kPa；分辨率：0.01 kPa；准确度：优于±2.0 %

3.1.5烟气全压：(－30～＋30) kPa；分辨率：0.01 kPa；准确度：优于±2.0 %

3.1.6流量计前压力：(－40～0) kPa；分辨率：0.01 kPa；准确度：优于±2.0 %

3.1.7流量计前温度：(－55～150)℃；分辨率：0.1℃；准确度：优于±2.0℃

3.1.8烟气温度：(0～500) ℃ 可扩展；分辨率：1℃；准确度：优于±3.0℃

3.1.9干、湿球温度：(0～100)℃；分辨率：0.1℃；准确度：优于±1.5%

3.1.10等速吸引流速：1～45m/s；分辨率：0.1m/s；准确度：优于±4.0%

3.1.11 含湿量：（0～60）%；分辨率：0.01；准确度：优于±3%

3.1.12 大气压：（50～130）kPa；分辨率：0.1 kPa；准确度：优于±2.5%

3.1.13 空气过剩系数：0～99.99；分辨率：0.01；准确度：优于±2.5%

3.1.14 自动跟踪精度：准确度：优于±3%

3.1.15数据存贮能力：>100000组

3.1.16遥测仪可测量动压、流速、烟温，风量等参数，通过无线网络将测量的数据传输给烟尘主机，主机和取样管之间没有信号连接线，从而彻底避免了主机被烟道静电损坏的可能性，而且省去了主机和取样管间的两根压力管连接，增加了现场操作的便利性

3.2  烟气采样技术指标

3.2.1  烟气采样流量：不小于1L/min

3.2.2  O2：(0～25/30*)%；分辨率：0.1%；示值误差：<±2.5 %；重复性：≤2.0 %；响应时间：≤90s；稳定性：1小时内示值变化<5 %

3.2.3  SO2：(0～5700/14000*)mg/m3；分辨率：1mg/m3；示值误差：<±2.5 %；重复性：≤2.0 %；响应时间：≤90s；稳定性：1小时内示值变化<5 %

3.2.4  NO：(0～1300/6700*)mg/m3；分辨率：1mg/m3；示值误差：<±2.5 %；重复性：≤2.0 %；响应时间：≤90s；稳定性：1小时内示值变化<5 %

3.2.5  NO2：(0～200/2000*)mg/m3；分辨率：1mg/m3；示值误差：<±2.5 %；重复性：≤2.0 %；响应时间：≤90s；稳定性：1小时内示值变化<5 %

3.2.6  CO：(0～5000/25000*)mg/m3；分辨率：1mg/m3；示值误差：<±2.5 %；重复性：≤2.0 %；响应时间：≤90s；稳定性：1小时内示值变化<5 %

3.2.7  H2S：(0～300/1500*)mg/m3；分辨率：1mg/m3；示值误差：<±2.5 %；重复性：≤2.0 %；响应时间：≤90s；稳定性：1小时内示值变化<5 %

3.2.8  CO2：(0～20)%；分辨率：0.01%；示值误差：<±2.5 %；重复性：≤2.0 %；响应时间：≤90s；稳定性：1小时内示值变化<5 %

3.3  气体传感器使用寿命：空气中约2年(CO2除外)

3.4  等速跟踪响应时间：<4s

3.5  采样泵负载能力：≥50L/min(阻力为20kPa时)

3.6  工作电源：AC220V±10% , 50Hz或DC24V

3.7  功耗：< 180 W

四、其他要求

4.1保留09代烟尘仪的功能和特点，采用大流量采样泵和膜式低浓度取样管，适用于低浓度污染源的大流量采样和测试；

4.2 工业级高速嵌入式工控机核心，运行WINCE操作系统；

4.3 6.5寸高亮度宽温TFT显示屏，彩色图文显示，视觉可调，适合野外环境；

4.4 丰富的人机接口：具备RS232、USB、网络等接口，支持鼠标、键盘、触摸板等人机对话设备；

4.5 防尘防水工业键盘，按电脑键盘布局精心设计，并嵌入触摸板，操作方便；

4.6 支持中文输入：带有全拼输入法，方便用户输入采样地点等信息；

4.7 烟道工况配置记忆功能：具备烟道工况参数配置数据库，用时可随时调取；

4.8 采样数据曲线实时显示，方便观察采样数据变化；

4.9 无线遥测和有线测量双功能（选配）；

4.10遥测仪可测量动压、流速、烟温，风量等参数，通过无线网络将测量的数据传输给烟尘主机，主机和取样管之间没有信号连接线，从而彻底避免了主机被烟道静电损坏的可能性，而且省去了主机和取样管间的两根压力管连接，增加了现场操作的便利性

4.11 气体传感器修正补偿技术；

4.12 气密性自动检测功能；

4.13 能测大气压；

4.14 交直流两用供电功能；

4.15 高效粉尘过滤功能；

4.16 停电记忆功能；

4.17 故障检测功能；

4.18 防尘倒吸功能；

4.19 微机数据库及通信系统；

4.20 高速低噪声报表打印；

4.21烟气采样可采用高效烟气预处理器（选配）

五、采用标准

5.1 HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》

5.2  JJG 968-2002 《烟气分析仪》

5.3  JJG 680-2007 《烟尘采样器》

六、售后服务

6.1如果供应商为代理商，应提供制造厂商正式授权书及售后服务承诺书；

6.2验收：仪器制造商授权的技术人员现场开箱调试，直至仪器技术指标经验收合格，附验收报告。

6.3保修：要求由仪器制造商提供一年免费保修服务，终身成本维修；质保期内公司应不定期地上门检查仪器工作状态，以确保仪器保持最佳状态。在保修期内接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后，2小时内立即给予答复；并派合格的维修工程师在48小时内到用户现场进行免费维修。

6.4培训：在安装调试结束后，服务工程师对用户进行免费仪器操作培训；内容：仪器工作原理，设备结构，仪器操作，仪器其日常保养及基本维修常识。时间：二个工作日以上。地点：仪器安装地点集中培训。

3 便携式交直流电源（2台）

一、仪器型号名称及生产符合标准、规范

1、仪器型号名称：便携式交直流电源

2、生产质量控制根据ISO9001质量认证要求

3、仪器的检定符合国家技术质量检验规范

二、仪器主要技术参数

| 电池容量 | 20AH |
| --- | --- |
| 电源外形尺寸 | 约（280×230×108）mm |
| 净重量 | 5.0kg |
| 最大负载功率 | 额定300W，瞬间600W |
| 交流输出电压 | AC 110V / AC 220V |
| 交流输出波形 | 纯正弦波（波形失真＜3%） |
| 直流输出电压 | 额定25.9V，极限值（22.4 -29.4)V |
| 直流输出电流 | 额定9A |
| 电池组 | 聚合物锂离子电池 |
| 充电时间 | ＜6小时 |
| 循环充电次数 | ＞1000次 |

三、系统特点

1、体积小，重量轻，携带方便；

2、内置可充电锂电池，电量大，寿命长；

3、交直流供电，可同时双路输出AC220V和DC24V；

4、可供TSP颗粒物采样器连续采样八小时以上；

5、可显示不同功率负载的连续使用时间；

6、可显示负载功率、负载电流、交直流电压、剩余电量等参数；

7、交流纯正弦波输出，带负载能力强，应用范围广；

8、具有过充电、过放电保护和低电量报警功能，电源监视功能；

9、具有短路、过载、过热保护功能，大大提高了产品的可靠性；

10、安全高效，故障率低，噪声小；

11、可外接电源实现主副电源自动切换，可通过多机级联扩展电源容量。

四、仪器设备包装运输说明

1、仪器出厂前需经过高低温及震荡、跌落实验。

2、实验结果完全严格按国家标准的要求反复检验及48小时仪器老化实验。

3、出厂严格按国家分析仪器包装条例进行包装，包装箱不回收。

4、对该仪器的包装、运杂费等费用均由乙方承担。

五、供货时提供的文件

1、仪器使用说明书

2、产品合格证

3、仪器装箱清单

4、用户验收报告

六、单台仪器供货清单

| 序号 | 名称 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电源充电器 | 1 | 个 | 充电电流4A |
| 3 | 级联线（选配） | 1 | 根 |  |
| 4 | 背包 | 1 | 个 |  |
| 5 | 说明书 | 1 | 份 |  |
| 6 | 合格证 | 2 | 份 |  |
| 7 | 产品保修卡 | 1 | 份 |  |
| 8 | 多功能插座 | 1 | 个 | 赠送 |

4 大流量大气采样器（3台）

一、用途：用于采集TSP、PM10、PM2.5、 放射性气溶胶样品（用户选配切割器）

二、主要特点

1、 采用高精度压力、温度、涡街流量传感器和单片机测控技术，自动控制抽气泵流量，实现恒流量采样。

2、自动测量环境温度、大气压、计前温度、计前压力、流量等参数。

3、 数字化设定采样流量（工况）、采样时间、间隔采样时间、采样体积（标况）等参数。

4、 数字化校准流量、温度、压力、时间等数值。

5、 自动显示流量、采样体积、温度、压力、采样时间、停电时间等数值。

6、 过载自动保护：采样过程中，采样流量小于或大于设定采样流量时，仪器自动停机保护。

7、 停电保护功能：采样过程中停电，能自动保存采样数据，来电后继续采样。

8、 能存储20组采样数据及停电数据，保存期10年。

9、 采用无刷风机，使用寿命长，可无故障运行10000小时。

10、 机身采用铝板制作，表面阳极氧化处理。

三、技术指标

1、流量设置范围：（0.500~1.600）m3/min

流量准确度：优于 2%

流量稳定性：优于5% 【电压在（198~242）V之间，滤膜阻力在（3~6）kPa 之间变化】

2、 计时精度：优于0.1%

3、 温度测量范围：（-55~150）℃

分辨率：0.1℃     准确度：0.3℃

4、 压力测量范围：（60~130）kPa

分辨率：0.01kPa   准确度：0.5kPa

5、 负载能力：在流量1.050m3/min 时，能克服6kPa阻力

6、 采样方式

A.定时采样：采样时间设置范围：1min~99h59min，24小时内可设 20 次间隔采样

B.定量采样：采样体积设置范围 (1~999999)L

7、 功率：＜800W

8、 工作电压：AC（220±22）V，50Hz

5 氟化物采样头（4台）

一、用途：与综合大气采样器配套使用，用于采集空气中的氟化物样品

二、主要特点

- 主体材料：LY11铝材制造，喷砂后阳极氧化。

- 二层滤膜夹串联，滤膜托为不锈钢材质。

三、技术指标

1. 工作流量：100L/min

2. 滤膜直径：Ф80mm

6 1型噪声仪标准声源（2台）

一、符合标准：符合GB/T 15173和IEC 60942标准，1级

二、技术指标：

1、标称声压级：94dB和114 dB

2、频率：1 kHz±1 %

3、声压级准确度：±0.2 dB(+23 ℃)，±0.3 dB(-10 ℃～+50 ℃)总谐波失真：≤1 %(94 dB时)

4、电源：电池1×6F22

5、外形尺寸：φ52 ×116 (mm)

6、质量：0.45 kg

三、适用范围：φ23.77 mm(1英寸)、φ12.7 mm(1/2英寸)传声器及声学仪器校准

四、工作温度：-10℃～+50 ℃

7 2型噪声仪标准声源（1台）

一、执行标准：GB/T 15173和IEC 60942，能通过中国计量院或省级计量院检定。

二、技术指标：

1、准确度：2级

2、标称声压级：94dB

3、频率：1 kHz±2 %

4、声压级准确度：±0.3 dB (+23 ℃)，±0.5 dB(-10 ℃～+50 ℃)

5、总谐波失真：≤ 1.5 %

6、电源：电池1×6F22

7、外形尺寸：Φ40 ×100 (mm)

8、质量：0.3kg

三、适用范围：1″（Φ23.77 mm）、1/2″（Φ12.7 mm)传声器及声学仪器校准

四、工作温度范围：- 10 ℃~+ 50 ℃

五、附件：1/2″ 配合器

8 噪声仪支架（4台）

技术指标：

高度：515mm（最低）～1345mm（最高）

长宽：20.5×15.5mm

重量：730g