关于公开征求对营口市计量检定测试所专用设备2采购的公告

受 营口市质量技术监督局 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对 营口市计量检定测试所专用设备2采购 项目进行竞争性谈判采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2014年12月26日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：智胜新家园小区院内，军分区南行1000米

邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：zfcg_yk@126.com

营口市公共资源交易服务中心

二○一四年十二月二十三日

以上内容当否请批示

审批人签字：            审核人签字：            拟稿人签字：

年    月   日

营口市计量检定测试所电阻参数等仪器购置表

一、全自动电阻校验装置

（一）、用途：

★检定校准：

整套二等及以下的标准电阻（0.001欧姆～100000欧姆）

0.005级及以下直流电阻箱 （0.0001欧姆～10000000欧姆）

0.02级及0.05级直流电桥（元件检定法）

0.01级及以下直流电位差计

标准电池

标准电池（等电池）

QJ18a测温电桥

RT9604单双桥检验装置

ZX71双桥电阻箱

ZX82A型接地电阻表检定电阻器

ZX82单臂电桥校验装置

ZY0102低值电阻表校验器

ZY4双桥电阻箱

电阻率测量

JDB-2接地电阻表

（二）、主要特点：

1. 有完整的电脑操作软件，测试数据便于存储、保管和管理。

★2．完全按国家检定规程要求。JJG123-2004，JJG125-2004，JJG982-2003，JJG366-2004

3．测量过程全自动（测量过程不需要用手动转换电流量程和换向、检测电阻箱时不要手动转换标准电阻的接线）。

4. 可根据用户要求编制计量证书进行自动打印。

5．装置有外接标准电阻接口，

★（三）、技术指标：

1. 直流电阻：

测量范围： a. 电阻箱及电桥：10-4Ω ～ 107Ω

b. 标准电阻：10-3Ω ～ 105Ω

测量精度：a. 0.0003%

2. 直流电压： （参照KEITHLEY-2182纳伏表技术指标）

测量范围：        1×10-9 ～ 1×102V

测量精度：       ±（读数ppm + 量程ppm）

基本量程：     1 V （7 ppm  +  2 ppm）

10 V （2 ppm  +  1 ppm）

（四）、配置

1、RT9616全自动电阻校验装置

2、吉时利2182纳伏计

3、数据控制器

4、数据处理器、

5、专用测试线和软件

（五）、售后服务

(1)仪器自调试安装后免费保修壹年。

(2)免费安装调试至仪器可正常运行。

(3)仪器安装调试后进行现场免费培训。

（六）、供货期： 30天

（七）、验收：

★供应商提供国家大区检定证书或校准证书，用以证明该设备参数准确性。

*备注：★表示为重要的必须满足指标，否则投标无效。

二、电阻箱

（一）、用途：

通用电阻箱

★（二）、技术指标：

满足JJG982-2003国家检定规程要求

电阻范围  0.01Ω~100kΩ   
×0.01 档位     精度：5%

×0.1  档位       精度：0.5%

×1  档位          精度：0.05%

×10  档位        精度：0.01%

×100  档位      精度：0.005%

×1000  档位     精度：0.005%

×10000  档位   精度：0.005%

（三）、售后服务

(1)仪器自调试安装后免费保修壹年。

(2)免费安装调试至仪器可正常运行。

(3)仪器安装调试后进行现场免费培训。

（四）、供货期： 30天

（五）、验收：

★供应商提供国家大区检定证书或校准证书，用以证明该设备参数准确性。

备注：★表示为重要的必须满足指标，否则投标无效。

三、泄漏电流测试仪检定装置

（一）、用途：

用以检定校准泄露电流测试仪

★（二）、技术指标：

满足JJG843-2007国家检定规程要求

1、源、表测量范围：

电压源（AC，DC）：电压：250V、50V、5V

电流源（AC，DC）：20mA、2mA

频率计：10-100Hz

失真度：对AC 250V输入电压挡，谐波电压量程为20V

2、技术参数：校准温度（23±1℃）

1) 标准电流源（AC，DC）：输出电流分2档：20mA、2mA

2) 标准电流表（AC，DC）：分2档：20mA、2mA

3) 标准电压源（AC，DC）：输出电压：250V

4) 标准电压表（AC，DC）：输入电压：250V

5）准确度

DC：0.05%×读数+0.01%×量程

AC：0.1%×读数+0.05%×量程

6) 频率计：准确度：0.2%×读数+3个字

7) 谐波电压表：

(1)量程：20V

(2)测量准确度：5%×读数+0.3%

8) 负载箱：电阻值准确度2级

（三）、配置

1、XLB-1型泄漏电流测试仪检定装置

2、拉杆箱

3、电源线

4、测试线2.5mm2×0.5米

5、负载电阻（2k /2w）

6、三芯插座配线

（四）、售后服务

(1)仪器自调试安装后免费保修壹年。

(2)免费安装调试至仪器可正常运行。

(3)仪器安装调试后进行现场免费培训。

（五）、供货期： 30天

（六）、验收：

★供应商提供国家大区检定证书或校准证书，用以证明该设备参数准确性。

备注：★表示为重要的必须满足指标，否则投标无效。

四、粗糙度形状测量仪

（一）、用途：

测量粗糙度、波纹度和原始轮廓参数并显示图形

（二）、 主要特点：

便携式机电一体化设计
800μm超大量程电感传感器
 可测量粗糙度、波纹度和原始轮廓参数并显示图形
 兼容多个国家标准
 具有带导头、无导头两种测量方式
 可配置Windows平台高级分析软件
 中/英文语言选择
 可连接电脑或专用打印机

- （三）、技术指标：

1.主机：

| 测量轮廓 | 粗糙度、波纹度、原始轮廓 |
| --- | --- |
| 测量参数 | R参数：Ra、Rz（ISO）、Rz（JIS）、Rc、Rq、Rt、Rp、Rv、 Rmax、R3z、R3y 、RSk、RS、RSm、 Rmr、Rlo、RHSC、Rpc、A1、A2、Vo |
|  | W参数：Wa、Wp、Wv、Wt、Wz（ISO）、Wq、Wsk、Wc、WS、 WSm、Wlo、WHSC、Wdc、Wdp、Wpc、Wmr(c)、Wz(JIS) |
|  | P参数：Pa、Pp、Pv、Pt、Pz（ISO）、Pq、Psk、Pc、PS、 PSm、Plo、PHSC、Ppc、Pmr(c)、Pz(JIS) |
|  | Rk参数：Rk、Rvk、Rpk、Mr1、Mr2 |
| 最大测量范围 | 800μm |
| 最高显示分辨率 | 0.000125μm/8μm |
| 滤波方式 | RC、PC-RC、GAUSS、ISO13565（Rk专用） |
| 取样长度 | 0.008mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm |
| 评定长度 | 1L-5L（可选），L为取样长度 |
| 最大驱动行程长度 | 40mm |
| 示值误差 | ≤±5％ |
| 示值变动性 | ≤3％ |
| 传感器针尖材料 | 天然金刚石 |
| 传感器针尖半径 | 2μm |
| 传感器针尖角度 | 90° |
| 传感器测量速度 | 0.15mm/s、0.5mm/s、1mm/s |
| 传感器返回速度 | 2mm/s |
| 内部存储能力 | 10组原始数据 |
| 外部输入/输出接口 | RS232、USB |
| 电源 | 内置锂离子充电电池/外接电源适配器 |
| 显示方式 | 320×240点阵液晶（带背光） |
| 工作环境 | 温度：0ºC- 40ºC，相对湿度：＜90% |
| 重量 | 2300g |
| 外型尺寸 | 409×96×98mm |

2. 测量平台技术参数：

垂直方向上的升降高度：300±1mm （微调由仪器上的可调支架完成）

垂直方向上的旋转角度：±45°

回程误差：不大于手轮的1／6圈

平台的平面度：00级

平台尺寸：600 X 420 X 80 mm

总高度：695 mm

满足JJF1105-2003国家校准规范要求

（四）、配置

主机1台

传感器1只

测量平台1个

测量400mm内孔\进深500mm专用测量装置。

（五）、售后服务

(1)仪器自调试安装后免费保修壹年。

(2)免费安装调试至仪器可正常运行。

(3)仪器安装调试后进行现场免费培训。

（六）、供货期：30天

（七）、验收：

★供应商提供国家大区检定证书或校准证书，用以证明该设备参数准确性。

备注：★表示为重要的必须满足指标，否则投标无效。

五、冲击试验机检定装置

（一）用途：

冲击试验机检定装置由多功能测量显示仪表、角度传感器、力传感器、计数传感器、测力支架等组成。用于各级计量测试所对摆锤冲击试验机和简支梁冲击试验机进行检定。

（二）. 主要特点：

满足JJG145-2007国家检定规程要求

★（三）.技术指标：

1、测量精度：力值 0.1级，角度 5ˊ，时间 1/100 S 。

2、测量范围：力值0～500N, 角度0°～60°，时间0～300 S。

3、测力支架伸缩间距：粗调：400mm，微调:80mm 。

4、LED数码管可显示角度、力值、时间测量数据，操作简单、读数直观。

5、摆锤摆动次数自动计数，消除人为误差。

6、角度传感器带有磁性底座，可测摆锤角度及水平，使用方便。

（四）配置

仪表1台、500N测力传感器1个、50N测力传感器1个，测力支架1套（大小各1个）、数字角度传感器 1只、计数传感器1只、附件一套（对中样板、检验试样、打击点推力块、厚度规、高度规）、专用仪器箱4个。

（五）.售后服务

(1)仪器自调试安装后免费保修壹年。

(2)免费安装调试至仪器可正常运行。

(3)仪器安装调试后进行现场免费培训。

（六）供货期：30日

（七）验收：

★供应商提供国家大区检定证书或校准证书，用以证明该设备参数准确性。

备注：★表示为重要的必须满足指标，否则投标无效。

六、同轴度测试仪

（一）．用途：

同轴度测量显示仪由高精度测量显示仪表、电子引伸计及标准检测试样组成，用于对拉力、压力和万能材料试验机同轴度进行检测。

（二） 主要特点：

满足JJG139-1999国家检定规程要求

★（三）.技术指标：

1.测量精度：2%

2.引伸计标距：100mm

3.引伸计精度：0.5级，最大变形2mm。

4.测试棒尺寸符合规程JJG139-1999、JJG475-2008要求。

5.仪表可同时显示两个引伸计的变形值和PBS。

6.具有数据存储、查询功能。

7.RS232通讯，可向笔记本电脑传输数据。

（四）.配置

仪表1台、双侧电子引伸计1套、标准测试棒4个，专用仪器箱2个。

（五）.售后服务

(1)仪器自调试安装后免费保修壹年。

(2)免费安装调试至仪器可正常运行。

(3)仪器安装调试后进行现场免费培训。

（六）供货期：30日

（七）验收：

★供应商提供国家大区检定证书或校准证书，用以证明该设备参数准确性。

备注：★表示为重要的必须满足指标，否则投标无效。

七、引申计标定仪

（一）用途：

引伸计标定仪，由精密微分测头及测量支架组成，用于0.5级引伸计的标定。

（二）. 主要特点：

满足JJG762－2007引伸计检定规程要求

★（三）技术指标：

1、最大量程：                  25㎜

2、测量引伸计标距范围Ｌmax：   500㎜

3、测量支座上支臂安装孔径：   φ10；φ28

4、微分测头读数内筒轴向刻度    0.5㎜/格

5、微分测头读数内筒游标刻度    0.0002㎜/格

6、微分测头读数外筒园周刻度     0.002㎜/格

7、高精密微分测头精度指标

标定仪示值误差：

量程0.5㎜以内≤0.5μm    绝对误差

量程0.5㎜以上≤0.10%     逐点相对误差

（四）.配置

精密微分测头1个 ，测量支架1套 ，测量附件及工具1套，仪器箱1个

（五）售后服务

(1)仪器自调试安装后免费保修壹年。

(2)免费安装调试至仪器可正常运行。

(3)仪器安装调试后进行现场免费培训。

（六）供货期：30日

（七）验收：

★供应商提供国家大区检定证书或校准证书，用以证明该设备参数准确性。

备注：★表示为重要的必须满足指标，否则投标无效。

八、邵式硬度计检定装置

（一）．用途：

由标准测力仪、专用量块和专用校准台架组成，对邵式硬度计进行检定

（二）. 主要特点：

满足JJG304-2003《A型邵氏硬度计》、JJG1039-2008《D型邵氏硬计》国家检定规程要求

★（三）.技术指标：

1、测量范围：力值双量程10N、50N，  0～100.0HA(HD)

2、准 确 度：0.1级（ 10N、50N）    硬度数值≤± 0.1HA(HD)。

3、专用量块（2.54、2.46、2.00、1.25 mm）和超高硬度（1300HV）平面测量钢板。

4、校准支架设有移动手柄，可以进行自由升降并可以进行升降微调。

5、工作台面为玻璃板，并能够平稳地安装测力传感器。

6、可同时显示力值和硬度值，硬度值A和D可切换显示。

7、外置2只测力传感器，分别用于A型和D型邵氏硬度计检定。

（四）.配置

测量显示仪1台、10N测力传感器1只、50N测力传感器1只、

专用量块1套、校准支架1套 ，专用仪器箱2个。

（五）.售后服务

(1)仪器自调试安装后免费保修壹年。

(2)免费安装调试至仪器可正常运行。

(3)仪器安装调试后进行现场免费培训。

（六）供货期：30日

（七）验收：

★供应商提供国家大区检定证书或校准证书，用以证明该设备参数准确性。

备注：★表示为重要的必须满足指标，否则投标无效。

九、牛顿砝码

（一）．用途：

力值牛顿砝码由不锈钢牛顿增坨砝码和吊钩地盘组成。用于各级计量测试部门对小负荷试验机力值进行检定。

（二）. 主要特点：

由多块砝码组成

★（三）技术指标：

1、生产标准：OIML - R111，JJG99-2006 砝码检定规程

2、等级：M1级

3、材质：不锈钢

4、形状：增砣

（四）.配置

5N1只，10N1只，20N2只，50N1只，100N1只，200N1只，

5N地盘挂钩1只，铝箱包装4只。

（五）.售后服务

(1)仪器自调试安装后免费保修壹年。

(2)免费安装调试至仪器可正常运行。

(3)仪器安装调试后进行现场免费培训。

（六）供货期：30日

（七）验收：

★供应商提供国家大区检定证书或校准证书，用以证明该设备参数准确性。

备注：★表示为重要的必须满足指标，否则投标无效。

十、水三相点瓶

（一）．用途：

水三相点瓶是各级计量检定机构检定基、标准铂电阻温度计、标准水银温度计零位的固定点装置

（二）主要特点：

水三相点瓶内复现水的固、液、汽三相平衡共存时的温度273．16K (0．01℃)

★（三）技术指标：

外形尺寸：φ57mm× 380mm

阱孔直径： φ12mm

复现性： ≤ 0.1mK

（四）配置

三相点瓶，包装箱

（五）售后服务

(1)仪器自调试安装后免费保修壹年。

(2)免费安装调试至仪器可正常运行。

(3)仪器安装调试后进行现场免费培训。

（六）供货期：30日

（七）验收：

★供应商提供国家大区检定证书或校准证书，用以证明该设备参数准确性。

备注：★表示为重要的必须满足指标，否则投标无效。

十一、玻璃液体温度计读数装置

（一）、用途：

是专为检测玻璃温度计的新型读数装置，由CCD摄像头、高倍光学镜头、CCD摄像头支架、工业液晶显示器、连接电缆和专用电源组成。将温度计刻度线放大并显示在监视器上，使刻线在温度计的位置一目了然。解决读数望远镜的许多弊端：读数费劲、只有一人观看、劳动量大、图像倒置等一系列问题。

（二）、 主要特点：

采用SONY CCD传感器

DSP-数字信号处理技术

自动增益控制

手动电子快门控制、手动强光抑制控制、手动白平衡控制

自动锁定，跟踪白平衡，色彩更自然，手动白平衡调整

15寸工业级高性能液晶屏

不锈钢支架，外形美观大方；

图像采集调节灵敏，实用性强；

观测视场大，可由一人或多人同时观测；

减少粗大误差，减轻检测人员的劳动强度；

采用高倍光学镜头与放大扩展口，放大倍数大，成像清晰，读数准确。

15寸工业级高性能液晶屏，尺寸合理，结构紧凑，易于安放

★（三）、技术指标：

显示器：对比度3500:1，标准分辨率1024（H）× 768（V）0

工业相机：像素752(H)X582(V)，最低照度0.0005 lux at F1.

像素752(H)X582(V)

信躁比More than 52dB

最低照度0.0005 lux at F1.2

低变形率（低于1.0%）

焦距：5-100 mm

最小物距：0.3m

放大倍数：20倍

输出阻抗：75欧姆

重量：5000g

供电电源：220VAC

（四）、配置

CCD摄像头、高倍光学镜头、CCD摄像头支架、工业液晶显示器、连接电缆、专用电源

（五）、售后服务

(1)仪器自调试安装后免费保修壹年。

(2)免费安装调试至仪器可正常运行。

(3)仪器安装调试后进行现场免费培训。

（六）、供货期：30天

（七）、验收：

★供应商提供国家大区检定证书或校准证书，用以证明该设备参数准确性。

备注：★表示为重要的必须满足指标，否则投标无效。

十二、二等标准电阻器组

（一）用途：

用于电学计量的电阻标准

（二）主要特点：

由9只标准电阻器组成

★（三）技术指标：

满足JJG166-1993国家检定规程中二等标准的要求

（四）配置

0.001Ω,0.01Ω，0.1Ω，1Ω，10Ω，100Ω， 1kΩ，10kΩ，100kΩ共9支

（五）售后服务

(1)仪器自调试安装后免费保修壹年。

(2)免费安装调试至仪器可正常运行。

(3)仪器安装调试后进行现场免费培训。

（六）供货期：30日

（七）验收：

★供应商提供国家大区二等标准检定证书，否则不予验收。

备注：★表示为重要的必须满足指标，否则投标无效。