关于公开征求对营口市粮油检验站

粮油检验检测仪器项目需求意见的公告

受 营口市粮油检验站 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对 粮油检验检测仪器 项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2014年12月31日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：智胜新家园小区院内，军分区南行1000米

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一四年十二月二十九日

以上内容当否请批示

审批人签字：            审核人签字：            拟稿人签字：

年    月   日

2014年营口市粮食质量安全检验 能力建设项目购置仪器设备表 粮油检测仪器采购项目包1(预算资金：120万元) 序号; 仪器设备 名称; 技术指标; 数量; 备 注. 1; 高效液相色谱仪 （原装进口）; 一、工作条件 1、工作环境温度：15℃～35℃. 2、工作环境湿度：20%～95% 3、电源: 220V 10%，50 Hz 二、技术参数 1.四元梯度输液泵 *1.1工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器。 1.2溶剂梯度数量：单溶剂混合器可同时进行≥四元梯度混合（即四种流动相同时在一个混合器中混合）。 1.3流速范围：0.050～10.000mL/min，以0.001递增。 *1.4流速精度：≤0.075%RSD。精确到小数点后三位。 1.5流速准确度：≤±1.0%。 1.6最大耐受压力：≥5000psi。 1.7混合范围：0.0～100%，以0.1%增量 *1.8梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化。 *1.9梯度精度：≤0.15%RSD ，不随反压变化。 1.10延迟体积：<650µL（包括（含自动进样器、泵内和管路中所有系统体积），并且不随反压变化 1.11压缩补偿：自动，连续。 1.12梯度曲线：≥11种,包括 线性、步进（2）、凸线（4）和凹线（4） 1.13控制器：内置程序控制器，液晶显示，按键操作，E2PROM程序存储器。 1.14延迟体积、梯度准确度和梯度精度不随反压变化。 2.自动进样器 2.1样品瓶数：≥120位，由5个样品盘组成。 2.2进样次数：每个样品1～99次进样。 2.3进样精度：≤0.5%RSD。 2.4进样范围：0.1µL～100µL。 2.5进样针清洗：针内外每次进样后专用流路自动清洗。 2.6可编程进样。 3.荧光检测器 3.1氙灯：光能量≥150W，连续弧光。 3.2检测限：水的拉曼光谱≥1000。 3.3激发波长：200nm～890nm。 3.4发射波长：210nm～900nm。 3.5波长重现性：±0.25nm。 3.6波长准确度：±3nm。 3.7流通池：≤8uL。 3.8具有操作面板，独立设定工作参数、显示运行状态。 4.紫外可见检测器 4.1波长、极性和灯源开关均可时间编程控制。 4.2具有波长校准及校正功能。 4.3可变波长范围：190 nm～700nm。 4.4检测通道：≥2个。 4.5光源：只使用氘灯，无需其他光源，更加节省实验耗材。 *4.6波长准确度：≤±1nm。 *4.7光谱带宽：≤5nm。 4.8测量范围：0.0001～4.0000AUFS。 4.9基线噪音：<5×10-6AU，在230nm干池测定。 4.10漂移：≤1×10-4 AU/h。 5.柱温箱 5.1温度范围：室温+5℃至60℃ 5.2可以放置250mm长的色谱柱及保护柱 6.柱后衍生系统 7.工作站软件 7.1在最新中文操作系统下编写和测试，并配备OFFICE软件。 7.2原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 7.3内置最新版图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。 7.4多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学使用、常规实验分析和专家级分析。 7.5原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。 8.工作站硬件 8.1品牌电脑：四核处理器，≥8G内存，1T硬盘，52×DVD-ROM，20"LED彩色显示器。 8.2激光打印机。 三、配置清单 1、高效液相色谱主机。 2、四元梯度泵。 3、自动进样器。 4、柱温箱。 5、在线脱气机。 6、紫外可见检测器。 7、荧光检测器。 8、柱后衍生系统：柱后衍生泵2个，柱后衍生系统一套（柱后衍生模块、第二代柱温箱控制器，氨基甲酸酯测定使用，与高效液相色谱为同一品牌）。 9、色谱工作站及软件。 10、品牌电脑。 11、激光打印机1台。 四、备品备件 1、专用工具包1套。 2、溶剂瓶5个。 3、连接毛细管线1套。 4、进样针：225µl 注射器 1套 5、样品盘板：5个。 6、除标配外增加原装C18色谱柱3根：5µm 4.6x250mm（要求与设备为同一生产厂家）。 7、在线过滤器组件1套、柱芯5个、柱塞密封1个。 8、样品瓶400个（棕色和白色瓶各200个，及配套的盖和垫各1000个）。 9、一体式手拧接头, PEEK 5个 10、自动进样器密封垫组件（含进样针）1套 11、PEEK管路1/16" x 0.005" 10米红色 五、技术服务和培训 1、技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。 2、在仪器制造商的中国境内培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(二人次/四天/壹台) 。 3、接到用户维修信息后，在24小时内给予答复。 4、在给用户答复后，根据客户要求，需到现场维修时，到达时间： A：市内地区：2天 B：其它地区：3-5天，或双方协商。 5、验收合格后签字日起至12个月止为质保期。 6、厂家长期提供技术支持，并免费提供使用手册、培训教材，所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。; 1台; 注：带*号为必须满足项。. 2; 超声波清洗器; 1、主要参数： 1-1、数显记忆和设定的超声功率 1-2、数显超温度、超电压、超电流保护指示 1-3、仪器的操作程序采用单片机软件 1-4、仪器累计工作时间达999999小时 1-5、清洗器内槽采用优质不锈钢板 1-6、仪器尺寸：约 530×320×380 1-7、清洗槽内尺寸：约500×300×150，容量 ：不小于22.5升 1-8、超声频率 ： 40W 1-9、超声功率: 700W 1-10、功率可调:40-100W 1-11、加热功率:800W 1-12、温度可调: 10-80℃ 1-13、时间可调1-480小时 1-14、有网架、有降音盖、带排水阀门 2、配置： 2-1、超声波清洗器：1台; 1台. 3; 电热板; 1、传热材质：铝合金及不锈钢表面 2、控温范围：室温-350℃ 3、控温方式：位式数显控温 4、控温精度：±5℃ 5、板面规格：400×600mm 6、整机通过防腐处理. 7、分体控制，控制器为位式数显控温。 8、通过ISP9001：2000的生产管理体系认证 9、有过热保护功能; 1个. 4; 微波消解/萃取仪 （原装进口）; 一、工作条件 1、工作环境温度：15℃～35℃. 2、工作环境湿度：20%～95% 3、电源: 220V 10%，50 Hz 二、技术参数 1、硬件部分 1.1微波发射频率 2450MHz 1.2最大微波功率≥1500W，非脉冲连续微波发射方式。 1.3具有散射器微波均匀技术，保证腔体内能量分布均匀。 *1.4全不锈钢主机，自密闭安全门技术，有多重安全保护。 1.5具有相关国际质量和CE安全认证。 *1.6腔体内5层以上PTFE涂层，最高耐温350℃，防酸防腐蚀，五年质保。 1.7内置大流量抗腐蚀排风系统，流量5m3/min。 2、控制系统 2.1采用先进的PID控制技术，微波功率全功率范围内自动连续调整 *2.2插入样品罐内的温度控制系统，实时检测，范围：0-300℃ ，精度±0.1℃ 。 3 、控制终端 *3.1分离式智能控制终端，可远距离在线控制微波消解系统的所有操作，不需另接PC机 3.2软件操作简单，可存储≥200种10步的消解方法 3.3 具有智能程序升温、梯度升温功能 4、消解罐系统 4.1每次可同时消解12个样品 *4.2 每个消解罐均具有过压保护装置，出现过压时自动泻压，泻压后能自动密闭，继续消解样品，不需要更换备件,泄压过程无任何消耗件。 *4.3最高压力：1500psi，最高温度：300℃，消解罐体积：100ml *4.4消解罐材料：内罐和盖子为TFM；最高耐压 1500psi *4.5消解后消解罐可强制风冷和直接水冷，以提高冷却效率 三、 仪器配置 1、带全套安全设施的全不锈钢主机 1套 2、罐内温度控制与检测系统 1套 3、成套标准高压反应容器转子 1套（包含12套内外罐、盖子、安全帽、支架) 4、控制终端 1套 5 随机工具包及应用方法手册及软件 1套 6、赶酸板 1套 四、技术服务和培训 1、技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。 2、在仪器制造商的中国境内培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(二人次/四天/壹台) 。 3、接到用户维修信息后，在24小时内给予答复。 4、在给用户答复后，根据客户要求，需到现场维修时，到达时间： A：市内地区：2天；B：其它地区：3-5天，或双方协商。 5、验收合格后签字日起至12个月止为质保期。 6、厂家长期提供技术支持，并免费提供使用手册、培训教材，所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。; 1台; 注：带*号为必须满足项。. 5; 高速均质器; 1、主要参数： 1-1电机输入功率[W]：500 1-2电机输出功率[W]：300 1-3速度范围[r/min]：3500 - 24000 1-4转速显示：刻度 1-5转速控制：无级 1-6噪音(无分散头)[dB(A)]：73 1-7外形尺寸[mm]：65 x80 x240 1-8重量[kg]：1.6 1-9 DIN EN 60529 保护方式：IP20 1-10 处理量（H2O）：1-1,500mL 2、配置： 2-1、匀质机主机：1台 2-2、原厂S18N-19G分散刀头：1个 2-3、原厂夹具：1个 2-4、原厂支架：1个 2-5、原厂容器固定器：1个; 1台. 6; 全自动固相萃取仪 （原装进口）; 一、 工作条件 1、工作环境温度：10℃～45℃ 2、工作环境湿度：10～80% 3、电源：85V-230V，50-60Hz 4、工作功率：150W 二、主要功能： 全自动固相萃取仪，主要用于样品的分离、纯化和浓缩，广泛应用于环保，食品、农产品，生命科学等领域；整套系统可自动完成固相萃取柱的活化、样品过柱、清洗、氮气干燥、洗脱等操作，处理样品量大，自动化程度高；整套系统密封环保。 三、 技术指标 1.主机模块 1.1 萃取通道：单通道 1.2 连续处理样品量：最多可搭载大于60位固相萃取小柱，顺序处理大于60个样品。处理通量不受柱规格限制 1.3 萃取小柱规格：可使用1ml，3ml和6ml SPE柱；标配使用单通道固相萃取系统多功能柱塞（含1个6mL全氟密封圈），可选1ml、3ml SPE小柱附件（包含1mL全氟密封圈及适配器、3mL全氟密封圈及适配器） 1.4 液体加载模式：采用自动活塞切换式低压密闭技术、双重隔离气栓技术以及与各阀门间的相互切换，实现溶剂和样品的加载；流速控制准确，无额外消耗品，避免了溶剂混合现象，提高了样品的回收率和重现性。 1.5 萃取模式：采用精密注射泵正压萃取模式，流量精度:±0.1%， 1.6流速范围: 0.1-100mL/min，精确、平稳的控制流速；高的流量精度，保证了优秀的样品回收率。 1.7 处理能力：自动实现小柱转换、润洗、进样、干燥、淋洗、洗脱等功能；每一步骤均可实现多步处理过程；同一个SPE柱可以实现多组分收集；可以连续运行多个不同的萃取方法，无需人员介入，实现昼夜运行。 *1.8 溶剂数量：标配8种溶剂，满足多种萃取方法需要，使用不同萃取方法时，避免经常更换和浪费溶剂。 1.9 氮气吹扫模块：配备氮气吹扫模块，用户可以选择使用氮气进行SPE小柱的吹干；满足不同标准方法的要求。 1.10具有压力监控模块，软件能够实时监控系统压力，当系统出现压力过高时（比如萃取柱堵塞等），能够自动报警提示，停止当前方法运行，不影响其他样品处理。 *1.11支持多柱串联，不是简单的两根小柱直接连接，而是具有独立的流路，尤其适合组合化学的方法研究和开发。 1.12整套系统完全密闭，无需放在通风橱中使用。 *1.13 联机功能：可以与GPC凝胶净化系统、定量浓缩系统组成多联机使用，提高了样品的处理能力，拓宽了样品处理范围。 2. 全自动液体处理器 2.1可以实现样品自动进样和组分自动收集，支持有序进样/收集和随机采样/收集的功能，无需样品后续转移操作。 2.2 XYZ轴自动进样器和馏分收集液体处理器，可以非常灵活的适合多种规格的样品架和样品瓶。 2.3具有隔垫穿刺功能，有效防止溶剂挥发。 2.4可以放置4个样品瓶架，并且样品瓶架的位置和类型可以自由设定。 2.5标配大于100位进样，100位收集，可选配多种进样和收集位数。 2.6浸入式流动清洗，清洗工作台可对进样针进行内外壁自动清洗，防止样品交叉污染。 3.全自动在线定量浓缩系统 利用加热、氮吹、真空对样品进行快速浓缩，自动定容，定容结束后，报警提示。 3.1 浓缩腔 3.1.1 浓缩杯容量: 200mL 定容1mL 3.1.2锥形底部设计，完全转移样品 3.1.3 红外液位传感器 3.1.4终点判别：到达定容终点后，报警提示 3.2 加热模块 3.2.1加热膜方式加热，导热效率高，浓缩速度快 3.2.2显示值基本误差：小于0.5% 3.2.3控温方式：PID；控温精度：±0.1℃；控温范围：室温-100℃ 3.3 真空模块 3.3.1抗腐蚀内腔 3.3.2抽气速率：50L/min；真空度连续可调 3.4 氮吹模块 3.4.1特殊设计的吹扫口，涡旋式吹扫方式 3.4.2工作站控制系统 3.4.3主机控制模式 3.4.4 实时显示加热温度 4.工作站软件 4.1工作站软件适于Microsoft windows2000/XP操作系统环境，可对仪器各部分进行实时反控。 4.2图形化界面设置，实时显示工作状态。 4.3可在线控制和修改所有参数，满足突发情况的实验需求，方便查看实验进行步骤。 4.4具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能。 4.5具备溯源功能，可根据日期查看工作日志。 4.6可设置清洗步骤、清洗次数和清洗体积，最大限度的防止交叉污染。 4.7支持中英文双语工作站，支持双语自由切换。 四、 仪器配置 1、 固相萃取主机 1套 包括：精密注射泵1个； 单通道固相萃取系统多功能柱塞（含1个6mL全氟密封圈）1个； 6ml萃取柱柱舟15个（60位）。 2、全自动液体处理器 1台 包括：全自动液体处理器主机 1台； 样品架托盘 1个； 专用不锈钢进样针1根； 清洗槽组件 1套。 容积瓶支架1个 工作站软件安装盘 1套 包括：软件安装光盘 1张； RS232串口卡 1套； 操作手册 1本。 3、系统启动包 1套 包括：包括：18ml 60位样品管架4个； 18ml样品瓶（包括盖/瓶/垫）100套； 4、系统配件包 1套 包括：Ф6mm PU 管 5m ； Ф6mm 接头1套； 6mL全氟密封圈4个； 1/8法兰接头 1套； 柱塞专用工具1把； 萃取柱专用工具1把； 1/8 PEEK管 3m； 1/16 PEEK管 3m。 5、浓缩主机1套 包括：浓缩腔（包括200ml标准浓缩杯定容1mL） 加热模块 真空模块 氮吹模块（不含氮气瓶） 6、计算机控制和数据处理系统 6.1品牌电脑：四核处理器，≥8G内存，1T硬盘，52×DVD-ROM，20"LED彩色显示器。 6.2 激光打印机 五、技术服务和培训 1、技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。 2、在仪器制造商的中国境内培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(二人次/四天/壹台) 。 3、接到用户维修信息后，在24小时内给予答复。 4、在给用户答复后，根据客户要求，需到现场维修时，到达时间： A：市内地区：2天 B：其它地区：3-5天，或双方协商。 5、 按技术指标进行验收，验收合格后签字日起至12个月止为质保期。 6、厂家长期提供技术支持，并免费提供使用手册、培训教材，所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。; 1台; 注：带*号为必须满足项。. 7; 瓶口分液器 （原装进口）; - 能够移取有机试剂，包括氯化 (chlorinated) 烃或氟化 (fluorinated)烃类 (hydrocarbons)、高浓度酸、三氟乙酸(TFA)、四氢呋喃 (THF)、过氧化物 (peroxides) 等。 - 与试剂直接接触的部件材质有硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA、PTFE 及PP (排液管安全旋盖)。 - 可以操作的液体最大耐受条件有：最大蒸汽压：600 mbar；最大黏度： 500 mm2/s；最高温度： 40 °C；最大密度： 2.2 g/cm3 - 可选配SafetyPrime™ 安全回流阀在装置补液时减少由于气泡引起的液体飞溅，同时允许液体在补液时回流，以避免浪费试剂。阀门控制把手明确地指示阀门开关位置。 - 整合的安全分液系统可在排液管安装错误或缺失的情况下，减少意外排液及液体飞溅的危险。 - 旋转式阀门模块为保证试剂瓶标签正面对着使用者，阀门模块可 360° 旋转。45 mm标准螺口及所包括的转接头适合常见的实验室试剂瓶。 - 伸缩式吸液管经调节可适用于不同规格的试剂瓶，无需测量或剪裁。 - 有 conformity 资格认证，附有性能认证证书、排液管、伸缩式吸液管，安装工具及PP瓶口转接头。 - 自行添加量程和对应的精确度范围、偏差系数范围 - 配置 10-1、2.5-25ml瓶口分配器：1个 10-2、5-50ml瓶口分配器：1个 10-3、1-10ml瓶口分配器：1个 10-4、1000ml溶剂瓶：1个; 3个.

2014年营口市粮食质量安全检验

能力建设项目购置仪器设备表

粮油检测仪器采购项目包2

| 序号 | 仪器设备 名称 | 技术指标 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收 分光光度计 （原装进口） | 一、工作条件 1、工作环境温度：10-35C 2、工作环境湿度：20% - 80% 3、电源： 230V  10%, 50/60Hz 二、仪器系统 单石墨炉原子吸收光谱仪，具有有氘灯和塞曼两种扣背景功能。 - 技术参数 1.光谱仪主机系统 1.1 光学系统 1.1.1 波长范围：190~900nm； *1.1.2 光栅刻线密度：1800条/mm； *1.1.3 光栅有效刻线面积: 50 x 50 mm²，总有限刻线数不少于97000条。 1.1.4 狭缝: 0.2, 0.5, 0.8, 1.2nm可调； 1.1.5 波长设定：全自动检索，自动波长扫描； *1.1.6 焦距：350mm； 1.1.7 波长重复性： +/- 0.2nm 1.1.8 仪器光谱分辨能力：Mn 279.5 ~279.8之间峰谷与279.5nm 峰高之比20% *1.1.9 灯座：旋转灯塔式8灯座（全自动切换），要求具有很好的通用性：无需加配任何附件即可用国产元素空心阴极灯。 1.1.10灯电流设置：0-30mA, 计算机自动设定。 1.2 同时具有两种背景校正技术,三种背景扣除方式 *1.2.1 氘空心阴极灯（非普通氘弧灯），即能保证氘灯光斑和元素空心阴极灯光斑有最好的重合，获得最佳校正效果。电子调谐，校正频率：300Hz 1.2.2 交流塞曼背景校正，磁场强度可调，调节范围：0.1—1.0T *1.2.3塞曼校正模式：2-磁场校正和3-磁场校正,两种模式任意切换，三磁场模式能有效扩展分析线性范围,增加一个数量级. 2. 石墨炉分析系统 *2.1 石墨炉：采用横向加热技术,并且横向加热石墨炉工作温度：室温~3000C,横向石墨炉加热速度：最高3000C/秒，连续可调 2.2 加热控温方式：全自动，自动温度校正 2.3 升温方式：阶梯升温、斜坡升温 2.4 石墨管：热解涂层石墨管，平台管多种可选 *2.5 具有石墨管格式化功能 2.6 测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换 2.7 代表元素检测指标： Cd: 特征浓度  0. 035ug/L；检出限  0.01 ug/L；RSD  2% Cr: 特征浓度  0.2 ug/L； 检出限  0.2 ug/L； RSD  2% (检出限：重复10次空白测定，3标准) 2.8 气体控制：计算机自动控制，内外气流分别单独控制 2.9操作软件可自动优化最佳灰化和原子化温度。 *2.10 预留石墨炉固体进样接口，可实现固体不消解的石墨炉固体直接分析（固体不消解进样装置选件）。 3. 石墨炉自动进样器 3.1 样品位数： 80个 3.2 进样精度：优于 +/- 0.2l *3.3 除残功能：有自动除残功能，可消除交叉污染， *3.4 稀释功能：全自动智能化稀释，根据样品浓度由仪器自动给出稀释比并自动完成稀释，整个过程无需任何人工干预。最大稀释比例：1：600 3.5 有热注射功能 4. 石墨炉辅助设备 *4.1 石墨炉循环恒温冷却水系统，最高温度：40C，由软件全自动控制 5.计算机控制和数据处理系统 5.1品牌电脑：四核处理器，≥8G内存，1T硬盘，52×DVD-ROM，20"LED彩色显示器。 5.2 激光打印机 5.3 软件：可同时配置英文/中文控制软件 全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化火焰和石墨炉操作参数，QC(质量控制)软件，自检和自诊断功能。软件需符合FDA CFR PART 11. 四、配置清单 1、 单石墨炉原子吸收光谱仪主机 1台 2、 循环冷却水机 1台 3、 空心阴极灯共计8支，铅，镉，铜，镁，砷，锰，铬，铁。 4、 原厂进口石墨管：15根 原厂进口仪器专用工具一套。 5、 样品杯：1.5ml 聚酯样品杯1000个 6、 进样毛细管：3套 7、 计算机 1台 8、 打印机 1台 五、技术服务和培训 1、技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。 2、在仪器制造商的中国境内培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(二人次/四天/壹台) 。 3、接到用户维修信息后，在24小时内给予答复。 4、在给用户答复后，根据客户要求，需到现场维修时，到达时间： A：市内地区：2天 B：其它地区：3-5天，或双方协商。 5、验收合格后签字日起至12个月止为质保期，核心光学系统部件10年免费保修。 6、厂家长期提供技术支持，并免费提供使用手册、培训教材，所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。提供软件终生免费升级。 | 1台 | 注：带*号为必须满足项。 |
| 2 | 气相色谱仪 （原装进口） | 一、工作条件 1、环境温度：5℃ ～ 35℃ 2、环境湿度 :20%～ 85% 3、电源: 220V, 50Hz/60Hz 二、技术参数 - 气相色谱仪主机 具有先进流量控制系统的高性能毛细管气相色谱仪。可同时安装毛细管柱和填充柱，在同一台仪器上最多可以同时安装≥3个进样口和≥3个检测器单元。 - 柱温箱: 2.1操作温度范围：室温以上4℃~450℃ 2.2温度准确度：设定值（K）±0.1%（可0.01℃校准） 2.3温度偏差：2℃以内（在距离内壁30mm、直径为200mm的圆周上） 2.4室温变化相关性：<0.01℃/℃ 2.5程序升温的阶数：20 阶（可用降温程序） 2.6程序比率设定范围：-250~250℃/min 2.7程序合计时间：0-9999.99 min *2.8冷却速度:从 450℃ 降到 50℃≤200秒。 2.9 柱箱温度的自动保护 2.10 程序升温：键盘设定 3.分流/不分流毛细柱进样口 3.1压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定。 3.2最高温度: ≥400℃ *3.3压力设定范围:0 ～140Psi 3.4升压速率设定范围:-400 mL/min ～ 400mL/min 3.5压力程序的阶数:7 3.6分流比设定范围: 0 ～ 9999.9 3.7流量设定范围:0 ～ 1250mL/min *3.8双柱双流路系统 3.9两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元 3.10具有室温补偿和自动环境补偿功能 *3.11具有恒压、恒流、恒定的线速度控制功能 3.12能同时安装三个独立控温的进样单元 4.自动进样器 4.1样品瓶位：150位 4.2进样体积： 0.01-50ul，0.1ul步进（0.5ul进样针） 0.1-4.0ul，0.1ul步进（5ul进样针） 0.1-8.0ul，0.1ul步进（10ul进样针） 0.1-40ul，0.5ul步进（50ul进样针） 5-200ul，5ul步进（250ul进样针） 4.3进样速度：低速/高速 2档可选 4.4重复进样：99次 4.5自动洗针：99次，三种溶剂可选 5.检测器 *5.1可同时安装≥3个独立控温的检测器，检测器的气体由压力控制系统控制 所有检测器的数据采集速率:250Hz (4ms) 5.2氢火焰检测器 5.2.1最高使用温度: ≥450℃ *5.2.2检测限: ≤1.5×10-12g/s ( 十二烷 ) 5.2.3动态范围:107 5.3电子捕获检测器 5.3.1最高使用温度: ≥ 400°C *5.3.2检测限: ≤ 6fg/s (g-六六六) 5.3.3动态范围: 104 5.3.4 放射源：Ni63 5.4火焰光度检测器(FPD) 5.4.1最高使用温度: ≥ 350°C *5.4.2检测限: ≤ P 55fg P/s (磷酸三丁酯) S 3pg S/s (十二烷硫醇) 5.4.3动态范围： P 104 S 103 6、化学工作站（色谱数据处理系统） 6.1品牌电脑：四核处理器，≥8G内存，1T硬盘，52×DVD-ROM，20"LED彩色显示器 6.2激光打印机 6.3软件：基于MS-Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/7的软件（包括本机运行控制软件，数据采集、分析、储存及定性定量分析），中英文，数据传输速率为250Hz(4ms) 6.4满足网络化的要求。 三、配置清单 1、全电子流量控制气相色谱主机一台 2、原装色谱工作站一套 3、氢火焰离子化检测器（FID），电子捕获检测器（ECD），火焰光度检测器（FPD）各一套 4、毛细管柱进样口一个（SPL），填充柱进样口一个（可接不绣钢柱，玻璃柱） 5、150位自动进样器（包含200只样品瓶）一套 6、空气发生器(满足气相色谱要求)一台 7、氢气发生器 (满足气相色谱要求)一台 8、品牌电脑 一台 9、打印机 一台 10、防爆柜[与气瓶配套] 一台 四、备品备件 1、Rtx-5 30m x0.25mm x0.25um 一根 Rtx-1701 30m x0.25mm x0.25um 一根 不锈钢填充柱弱极性 中等极性 各一只 玻璃填充柱弱极性，中等极性 各一只 2、0.5UL ，5UL ，10 UL，50 UL ，250UL 自动进样器用进样针 各一支 3、标准消耗品包：包括 3.1 隔垫,50/pkg(最高温度350°C) 一套 3.2 10/pkg 毛细管用压环 一套 3.3 3g/pkg,惰性处理石英棉 一套 3.4 铝制垫圈,500/pkg 一套 3.5 分流用玻璃衬管（5个/包） 一套 五、技术服务和培训 1、技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。 2、在仪器制造商的中国境内培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(二人次/四天/壹台) 。 3、接到用户维修信息后，在24小时内给予答复。 4、在给用户答复后，根据客户要求，需到现场维修时，到达时间： A：市内地区：2天 B：其它地区：3-5天，或双方协商。 5、验收合格后签字日起至12个月止为质保期。 6、厂家长期提供技术支持，并免费提供使用手册、培训教材，所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。 | 1台 | 注：带*号为必须满足项。 |
| 3 | 锤式旋风磨 | 1、高速、高效、粉碎物细小。样品经高速磨锤击成细小均匀粉末，随高速气流通过不锈钢筛进入集成器制备成样品。 2、箱体内壁粘贴国内先进的吸隔音材料，噪声低于国内外同类产品。 3、电机内置温度保护器，一旦电机超过设定温度会自动停机，待温度降至正常后，又能重新启动。 4、锤式旋风磨可直接安装自动喂料器，可有效控制较高水分样品及有壳谷物样品的进料速度，改善粉碎效果。 5、粉碎样品适用于面筋数量、质量、谷物粘度、小麦降落数值、近红外成分等指标测定。 6、锤式旋风磨操作简便，内置保护开关，使用安全。 技术规格 工作电源; AC220±10V 50Hz. 电机功率; 750W. 工作室直径; 110mm. 磨锤转速; 16800r/min. 筛板孔径(mm); 0.5、0.8、1.5mm. | 1台 |  |
| 4 | 脂肪酸值测定仪 | 测量范围 ： 0-300mgKOH/110g干物质 分辨率 ：0.01KOH/110g干物质 重复性 ：RSD≤0.3% 最小馈液量 ：0.625uL 测量模式 ：快速滴定、精确滴定 方法储存 ：玉米、稻谷、小麦多种方法 100个滴定结果 外围接口 ： RS232C打印机接口 标准符合情况：符合GB/T 15684-95谷物制品脂肪酸值测定法 GB/T29405-2012 粮油检验 谷物及制品脂肪酸值测定 仪器法 GB/T5510-85 粮食、油料检验脂肪酸值测定法 产品配置：主机1台,滴定管1套,进液管1根,出液管1根, pH复合电极1支, 进口的pH复合电极1支，搅拌台1台,电位滴定架1个,搅拌子2个，溶剂瓶1个, 220V电源线1根,12V电源线1根，pH校正液（pH4.01，6.86，9.18）（瓶装1套，塑料袋装粉剂）；打印机1台，操作手册1本,区位码表1本,合格证1张,质保书1份。文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。 | 1台 |  |
| 5 | 盘式水分磨 （原装进口） | 一、工作条件 1、 工作环境温度：5℃～35℃。 2、 工作环境湿度：20%～95%。 3、 电源: 220V 50Hz 二、技术参数 *1、磨盘式，磨碎试样水分没有明显损失。 2、粉碎速度：粉碎50g小麦样品≤30 s。 3、 工作噪音：≤68dB。 *4 、调节档位：≥9档。 - 磨碎样品水分范围：≤18%。 - 收集容器的容积：≥50g。 *7 、 研磨细度：粉碎样品100％通过Φ1.1mm筛；粉碎样品90％以上通过Φ1.0mm筛；粉碎样品50％以上通过Φ0.5mm筛）。 8、品种：各类谷物（玉米、稻谷、小麦等）及豆类 9、盘间距离可以调节。 三、配置清单 1. 主机 2. 自动喂料器 3. 标准装箱附（配）件 四、技术服务和培训 1、技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。 2、接到用户维修信息后，在24小时内给予答复。 3、在给用户答复后，根据客户要求，需到现场维修时，到达时间： A：市内地区：2天。B：其它地区：3-5天，或双方协商。 4、验收合格后签字日起至12个月止为质保期。 5、厂家长期提供技术支持，并免费提供使用手册、培训教材。 | 1台 | 注：带*号为必须满足项。 |
| 6 | 稻谷出米率 检测仪 | - 砻谷胶辊直径100mm 2、 处理量： 砻谷机最大产量：20kg/h 碾米机20～50g/次 碾米机最大产量：4kg/h 出糙率重复性 < 1% 出米率重复性 < 1% 糙出白率重复性 < 1% 一次砻谷未脱壳率 粳稻 < 0.5% 出糙率重复性< 1% | 1台 |  |