关于公开征求对营口特检所专用仪器采购项目需求意见的公告

受 营口市特种设备监督检验所 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对 营口特检所专用仪器采购 项目进行竞争性谈判采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年11月30日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年十一月二十四日

以上内容当否请批示

分管主任:               科室负责人：              审核人：           拟稿人：

专用仪器采购明细

一、便携式红外成像系统（特检专用） 2套

（一）、仪器用途：用于特检行业现场电梯评估检测

（二）、功能要求：要求提供无线网络应用软件，可与特检所专用服务器配套使用，实现数据共享。

（三）、技术指标要求：
1、空间分辨率：1.39 mrad;
★2、要求仪器具有超级放大功能，静态红外图像分辨率不低于640 x 480;

3、灵敏度：＜45mk
4、视场角：25 ° x 19 °;
5、最短焦距：0.4m;

6、波长范围：7.5-13μm
7、调焦：自动（单次拍摄）或手动。
8、全辐射红外视频流：使用 USB全辐射传输至PC 或 通过WiFi全辐射传输至移动设备;
9、显示器要求：大屏显示不低于3.5英寸;
★10、要求仪器具有多波段动态成像功能 ：红外图像上可显示更多细节画中画 (PIP)：在可见光图像上叠加红外图像。可缩放，可移动，尺寸可调。

★11、要求仪器具有文字语音注释功能：通过预定义列表或使用触摸屏来添加文字注释。可连接耳机，添加语音注释。

★12、要求仪器具有草图注释功能：将触摸屏作为纸笔，添加草图注释，在红外图像上直接显示问题区域。
13、人体工程学用设计：光学镜头可顺时针或逆时针旋转120°;

14、自动定向：屏幕自动切换成横立或竖立模式
15、数字照相机像素要求（可见光）：300万像素以上，带LED灯（图片可作为单独图像） ;
16、帧频：60 Hz ;
17、带有激光指针；
18、要求仪器具有1-8倍数字变焦功能; 
★19、软件要求:可将现场视频从热像仪传输到服务器，该功能可让用户进行远程监控并可向其他同事展示热像仪的实时画面，再将图像加入专业报告，随后通过电子邮件或上传到云，将检测信息从现场发给客户和同事。

20、具有自动捕捉功能（温度和间隔）
21、温度测量范围要求: -20 °C 至 650 °C 
22、壳体防护等级:IP54
23、支持的语言:中文和英语;

★24、保修期要求 :两年; 提供原厂家为期2年的售后服务承诺函
（四）、配置要求:

1、主机一台，包含开发软件

2、标准红外镜头一套
3、便携箱一个、电池一块
4、USB 数据线一套
5、视频线一套
6、耳机一套

7、用户文档光盘一套

二、三相电能质量分析仪 （2套）

（一）、性能指标

1、 具有电能干扰分析、瞬态捕获、频率转换、闪变测量等功能，能对所有参数同时进行测量及分析；

2、图形、波形显示及分析功能,报表生成及数据统计功能,数据可直接生成分析报告；

3、具有能量累积、需求量值测试功能，可进行长时间数据记录。数据可通过RS232，USB或以太网传输；

★4、LCD彩色触摸屏，通过仪器屏幕直接调用数据，中、英文语言可选；

★5、波形记录：故障前30周期，故障后100周期，波形快照功能；

★6、瞬态触发：具备峰值触发、波形连续触发、RMS触多种触发功能。

（二）、技术参数

★1、频率范围：45～65Hz，谐波测量最高至63次；

★2、谐波显示模式：5Hz间隔显示模式/波段显示模式/次数显示模式；

★3、内置存储容量不低于4GB；

4、测量参数：

4个分离电压输入通道:1～600V（交流电压为有效值）,AC/DC，256采样值/周期，16位模数转换器；

4个输入电流通道：带互感器1～300A（交流电流为有效值），AC/DC，256采样值/周期，16位模数转换器；

电压精度：0.1%读数值±0.05%全量程；

电流精度：0.1%读数值±CT精度；

5、工作温度：0～50℃；存储温度：-20～55℃；

6、湿度：10～90%不凝露；

7、系统时钟：石英控时1秒分辨率。

（三）、配置要求

1、1-300A电流钳4只；

2、充电电池及充电器1套；

3、4GB可移出CF闪存卡1个；

4、便携式仪器箱1个（防护等级IP65）；

5、分析软件1套

6、测试线包1套

三、电梯平衡系数检测仪 （4台）

(一)、仪器用途：用于电梯平衡系数检测
(二)、功能要求：要求设备适用于特检行业对电梯平衡系数的现场检测，直接测量对重和轿厢自重的重量差来测量电梯平衡系数，检测时不加载荷 。
(三)、技术参数要求：
★1、测重范围 0-2500KG
★2、测重分辨率 0.1KG  
★3、测重精度 ≤1%
★4、测量方法:直接测量对重和轿厢自重的重量差
5、工作温度 0-40℃
6、笔记本/PAD两用智能终端操作
★7、 可测电梯额定载重范围： 
  曳引比 1：1      ≤4000kg  ；                                                     
   曳引比 2：1     ≤8000kg   ；                                                   
   曳引比 4：1     ≤16000kg   ；
（四）、配置要求 
 1、测力组件1个
 2、数据采集器1套
 3、智能数据工作站1套
 4、数传模块1套
 5、操作说明书1套

四、电梯加减速度测试仪（7套）

（一）、仪器用途：适用于质量技术监督局特种设备检验部门对电梯整机性能和乘运质量的检验。仪器可对电梯运行数据进行检测和处理，定量分析电梯的乘运质量并作出综合评判

（二)、功能要求：

要求仪器设计符合ISO18738标准，具有全中文界面、超长时间存储、USB接口、小体积、轻重量及数据批处理功能特点

★1、要求测试仪主机内置三轴向加速度传感器、信号处理板和可充电电池，体积小巧，重量适中，携带方便。

★2、要求仪器可以在现场联机/脱机测试，通过电脑操作仪器。配备专用的噪声设备，等级可达到二级。

★3、要求测试完成后，测试仪主机可在现场直接计算显示X、Y、Z三方向振动加速度及噪声在电梯匀速运行过程中的最大值，适合现场调试。

4、存储时间长达2000秒。

5、测试数据可通过USB接口传输给计算机。

★6、测试仪测试软件基于Windows操作系统,采用全中文友好界面，操作方便，支持数字滤波、ISO滤波及振动频谱分析，可显示和打印电梯运行过程起制动及三方向振动曲线、噪声曲线、加加速度曲线、速度曲线和位移曲线，并计算出反映电梯乘运质量的多项参数。

(三)、技术参数：

★1、传感器 ： 三方向加速度传感器，噪声计
★2、量程：垂直测量：±980cm/S2
          水平测量：±120cm/S2
★3、噪声分辨率：0.1db
★4、基线噪声：垂直≤5cm/S2 ，水平≤1.0cm/S2
★5、频响：分为六档低通滤波10Hz,12Hz,30Hz,50Hz,80Hz,100Hz，以及ISO滤波和不滤波
★6、噪声测量范围：30dB-130 dB
★7、噪声测量准确度：±1.5 dB
★8、内存：4096KB（最长能存储测试时间长达2000秒的数据量）
9、液晶显示：122*32
10、通讯端口：USB口
11、电源：可充电锂电池，直流7.4×(1±10%)V

（四）、配置要求：

1、仪器主机1套

2、操作说明书1套

五、电梯限速器校验仪（5套）

（一）、仪器用途：适用于质量技术监督局特种设备检验部门对电梯限速器的现场测试。

（二）、功能要求：
★1、可测量动作速度为0.5m/s—5m/s的各种限速器。
2、可测量含有电触点开关的限速器在其开关动作时的限速器轮盘线速度。
★3、能自动捕捉限速器的动作速度，并立即停止电机的转动。
★4、可自动打印出限速器的动作速度（包括电触点开关动作时的轮盘线速度），和测试日期，时间。
5、液晶显示，菜单化管理。
6、可设置日期和时间，有掉电记忆功能。
7、可存储49140组测试数据和相关信息，并可实时查询内存状态。
8、主机数据和信息可通过计算机USB口导出到计算机中，并可通过专用计算机软件进行数据管理。
（三）、技术参数：
★1、调速范围：0.5m/s—5m/s（分段设定）
★2、测试时加速度：＜0.02m/s2。
★3、速度测量误差：≤1%
★4、电机最高转速：3000r/min
★5、保存测试次数  49140次
6、液晶显示  128*64
7、电源   AC220×(1±10%) V，50×(1±2%)Hz

（四）、配置要求：

1、仪器主机1套

2、操作说明书1套

3.电源   AC220×(1±10%) V，50×(1±2%)Hz

六、绝缘电阻测试仪（15台）

（一）、仪器用途：用于电梯、起重机的绝缘电阻检测

(二)、功能要求：符合电梯TJ1/TD1核准检验要求

（三）、技术指标：

1、要求仪器便于携带，可手持式操作

★2、绝缘电阻测试电压50V起可手动调节电压1V步进

3、绝缘电阻测试-测试电压50-1000V

★4、通用热敏电阻列表显示

5、数字显示，带有背光OLED显示

6、高压危险提示

★7、白光LED，用于测试现场辅助照明

★8、绝缘电阻值最大显示值为10GΩ，测量误差：3%读数+20数字

★9、具有电压测试功能，最高600V，分辨率1V，精度：3%读数+3数字

10、电池供电：3节7号电池。

（四）、配置要求：

1、仪器主机1套

2、操作说明书1套

七、自动化电子测绘系统（2台）

（一）、仪器用途：用于特检行业塔式及普通起重机等监督检验

（二）、功能要求：可提供无线网络应用软件，可与特检所专用服务器配套使用，实现数据共享。

（三）、技术参数：

★1、角度测量分辨率要求：0.1” 
测距精度要求：1.5mm +2ppm
2、距离测量：
★圆棱镜测程要求：3500米以上
★反射片（60mm×60mm）：250米  测量时间：1.0s
★无棱镜测程：>500米
★无棱镜测距精度：2mm +2ppm

3、补偿器：四重轴系补偿

★4、数据存储传输

可扩展内存：最大：100000固定点，最大：60000测量点
USB存储棒：1G，传输时间1000点/秒
5、激光对中器：
类型：激光对中，5级亮度可逐级调整
对中精度：1.5米处：1.5mm
6、望远镜：
★放大倍率要求：30倍以上

★视场角：1º30´

★调焦范围：1.7m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
★7、补偿器设置精度：0.5” 
8、环境指标：

工作温度：-20℃到+50℃ 
防尘防水等级:IP55
防潮：95%，非冷凝
锂电池连续工作时间：不低于30小时

（四）、配置要求：

1、主机一套包括电池2块、充电器1个、小棱镜组1套

2、单框2套

3、支架1套

4、基座1套

5、脚架2套

6、附件箱1套

注:以上产品都要求计量检定合格，提供计量检定证书。 其中一、二、六、七要求是进口设备。