气相色谱仪技术参数

1.工作条件

1.1工作电压：220V ±10%， V

1.2操作温度：4-35℃C

1.3湿度： 小于80%

- 技术指标：

2.1柱温箱

- 柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃

- 程序升温：20阶21平台

- ★最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加

- 温度设定精度：0.1℃

- 控温精度：0.01℃

- 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

- ★冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min

- 具有柱温箱温度的自动保护功能。

- 最大运行时间：9999.99分钟

- ★柱箱有液晶大显示屏，可实时观测仪器参数及操作控制

2.2电子压力控制

2.2.1★控制精度0.001psi;支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能

2.2.2 ★ 压力设定范围：0 ～ 1030kPa

2.3 最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制

2.4自动进样器

2.4.1★样品位数 150

2.4.2进样量范围：2.5~200µL, 2.5µL步进(使用250µL进样针)

2.5氢火焰检测器（FID）

2.5.1最高使用温度：450˚C

2.5.2自动点火装置，自动点火

2.5.3★最低检测限：1.5×10-12g/s ( 十二烷 )

2.6电子捕获检测器（ECD）

2.6.1最高使用温度：400˚C

2.6.2★最低检测限：4.4 fg/s (γ-BHC)

2.7化学工作站

软件：采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可针对工作流程灵活设定软件操作界面。报告制作：高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。 质量控制：高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。

2.8操作软件

软件操作环境：Windows XP , Windows VISTA ,Windows 7(32/64 bit)

软件：具有eco生态模式，节省载气和耗电量，符合FDA 21 CFR Part 11要求；

顶空软件随主机标配，可独立操作；

2.9品牌电脑及打印机配置要求：酷睿™ i5处理器/4GB DDR3内存/500G硬盘/22寸显示器/DVD刻录光驱/WIN7 64位专业版中文操作系统（电脑产品更新较快，投标产品符合或优于以上电脑配置要求）；打印机要求黑白激光打印机。

2.10配置清单：

气相色谱主机                                             1套

分流不分流进样口                                         2套

FID检测器                                                1套

ECD检测器                                                1套

150位液体自动进样器   （包含100只样品瓶   ）            1套

进口FFAP毛细管色谱柱 30×0.25×0.25                     1根

进口10微升进样针                                        2根

石墨压环                                                 10个

进样隔垫                                                 50个

GC用空气泵                                               1台

品牌电脑及激光打印机                              1套

超高效液相色谱仪 技术参数

1.工作条件

1.1工作电压：220V ±10%， V

1.2操作温度：4-35C

1.3湿度： 小于80%

- 技术指标：

2.1高压输液泵

传动机构           并联微体积（柱塞容量10µL）双柱塞往复泵，免维护润滑系统

流速范围	          ★0.0001-5.0000ml/min

流速精确度	      ≤ 0.06 % RSD 或 ≤0.02min SD, 其中较大值

流速准确度	      ± 1%

工作压力	          ★最大耐压125Mpa

梯度组成范围        0.0-100.0%, 0.1%步进

2.2高速自动进样器

进样方式:             高精度计量泵全量进样, 样品环进样

进样量设定范围:       0.1L ~ 50L(标配)

进样速度：            ★10秒/10L

进样精度:             <0.25%RSD（5L）

进样量准确度:         1%以下（以 50µL 进样，n = 10）

交叉污染:             ★< 0.0015% (咖啡因)

2.3柱温箱

容量:                 可收容内径4.6mm，长150mm的色谱柱2根。

温度设定范围:         ★ (室温+5)C~150C

控温方式：            模块控温方式，采用智能热平衡机构，实现了均一的温控。

温控精度:             ±0.05C

2.4荧光检测器

波长范围               Ex：200-650nm   Em：200-650nm

光源                   氙灯

波长精度               ±0.2nm

光谱带宽               20nm

池体积                  12L

池压上限                2MPa

水拉曼峰               ★ S/N大于 1200

安全措施               漏液报警

2.5二极管阵列检测器

检测类型：              1024个光电二极管

光源：                  UV-紫外灯

波长范围：              190 – 650 nm

噪音                    ★< ± 5 x10-6 AU

漂移：                  < 0.5 x 10-3 AU/hr

波长准确度：             ± 1 nm

信号数据采集             ★速率最高200 Hz

流通池：                 ★ 1ul （光程长10mm，可更换）标准检测池带控温功能

2.6配置清单：

超高压液相色谱泵                                         1套

四元梯度混合单元                                         1套

5路脱气单元                                              1套

自动进样器                                               1套

色谱柱温箱                                               1套

二极管阵列检测器                                         1套

荧光检测器                                                1套

亚微米超高压色谱柱                                        2支     、

过滤用色谱柱保护滤头                                      6个

色谱工作站系统                                            1套

流动相储液盘                                              1个

流动相储液瓶1000毫升                                     5个

品牌电脑及激光打印机                              1套