全自动核酸分析仪技术参数

1、主要用途：

1.1从多来源样本中快速全自动纯化各种核酸，包括基因组DNA、病毒总核酸及细菌DNA、总RNA（包含miRNA）、病原微生物核酸等；

1.2单重常规PCR检测各种核酸，微生物鉴定；

1.3高分辨率基因分型，多重病原微生物鉴定分型；

1.4 STR/微卫星 (SSR)分析；AFLP/RFLP/RAPD分析；高分辨率多重 PCR分析；

1.5基因组DNA和大片段DNA分析，总 RNA、cRNA、片段化 RNA、micro-RNA质控分析；

1.6二代测序建库过程中的产物片段大小和浓度质控。

2、技术指标：

2.1毛细管电泳分析技术；

*2.2使用将凝胶、毛细管通道和检测通道已整合组装好的即用型预制胶卡夹，无需人工制备凝胶染料混合物，也无需单独维护毛细管；

*2.3采用全自动化上样方式、全自动化灌胶方式，每轮分析后全自动化的仪器清洁方式；

*2.4运行一次可平行分析处理10个以上样本，可自动连续运行分析多至90个以上样品而无须包括更换卡夹等任何人工干预；

*2.5 PCR产物原管原液直接上机检测，无需稀释，直接兼容常规的耗材包括0.2ml PCR管、8连管、12联管、96孔PCR板等上样；

*2.6运行时间：最快3分钟可分析10个以上核酸样本；

2.7检测灵敏度：DNA分析，0.15ng/μl，RNA分析，6 ng/μl；

*2.8分辨率：对500bp的DNA片段，分辨率可达到5bp；

*2.9样本消耗量小于0.2μl，上样后原样品不受影响，可直接用于下游应用；

2.10安全性：凝胶内核酸染色剂含量极低，且封闭灌装，运行前、后均对操作人员和实验环境不产生污染，可以直接废弃处理；

2.11样品运行结束后，软件将自动处理、分析采集到的数据，结果可以用电泳峰型图或胶图格式对分析结果进行显示，实验结果可以各种形式导出，包括多种图像格式文件、excel表格等；

*2.12中文软件，可集中一次分析多个运行结果；可自动判定样品中是否有特定的条带并出具报告，可配套已优化整合好的食源性病原微生物多重终点PCR检测试剂盒，自动化出具病原微生物鉴定报告。软件具备专门用于多重PCR产物分析的分析谱，可自动判定特定条带组合是否存在；

2.13软件具备用于基因组DNA质控、RNA质控分析的功能，同时提供RNA完整性得分RIS值，自动对被分析样品中所需片段的大小、浓度和相对丰度出具报告，具备专门用于NGS文库质控分析的分析谱。

3、基本配置：

3.1全自动核酸分析仪主机一台；

3.2核酸检测分析部分配套电脑一台；

3.3核酸检测分析卡夹一个；

3.4 配套MARKER一套，常用食品安全风险监测鉴定引物50种。

4、技术资料

详细的英文操作指南。

高通量核酸纯化仪技术参数

1、主要用途：

1.1从多来源样本中快速全自动纯化各种核酸，包括基因组DNA、病毒总核酸及细菌DNA、总RNA（包含miRNA）、病原微生物核酸等；

1.2单重常规PCR检测各种核酸，微生物鉴定；

1.3高分辨率基因分型，多重病原微生物鉴定分型；

1.4 STR/微卫星 (SSR)分析；AFLP/RFLP/RAPD分析；高分辨率多重 PCR分析；

1.5基因组DNA和大片段DNA分析，总 RNA、cRNA、片段化 RNA、micro-RNA质控分析；

1.6二代测序建库过程中的产物片段大小和浓度质控。

2、技术指标：

2.1原装进口，纯化原理：基于硅胶膜真空抽滤法；

2.2样品通量：一次高达96个样本；

*2.3移液通道数：8；可只纯化8个样本，不浪费试剂与耗材；

2.4纯化时间：纯化96个样本，用时1.5小时；

2.5提供原厂优化的试剂盒，保证纯化质量；

*2.6有专门针对多来源食品及原材料的纯化试剂盒；

*2.7封闭式工作平台，配置有HEPA滤膜和紫外消毒装置，保护样品，避免交叉污染；

2.8活性炭滤器装置净化废气，保护操作人员安全；

*2.9用过的吸头被弃置于工作平台外部，保证工作环境中没有废弃物的堆积，避免交叉污染；

*2.10吸头可回放，重复使用；

2.11仪器外罩打开时，纯化程序自动暂停，保护操作人员安全，再次关闭时继续原程序；

2.12每纯化96个样本只需吸头1.5盒；

2.13软件使用简易方便，用户可自行改编、优化运行程序；

2.14数据可追溯性：可读取样本条形码信息，生成运行前/后报告。

3、基本配置：

3.1 高通量核酸纯化仪主机一台，真空泵系统一套；

3.2核酸纯化部分配套电脑一台；

3.3核酸提取试剂耗材480份；

3.4常用食品安全风险监测鉴定引物50种。

4、技术资料

详细的英文操作指南。