多功能液/固自动吹扫捕集仪技术指标

（1）至少80位样品瓶托盘。

（2）水样及内标处理：样品注射器以1ml为单位增量，取样范围1ml到25ml,取样精度<1%RSD；

（3）气路控制

3.1电子质量流量计精准控制流速在5-500ml/min

3.2电子压力监控记录每个样品在吹扫和烘培时的压力

3.3气体供应为高纯氦气或高纯氮气，进口压力为65-100psig

*（4）内标注入系统规格

4.1注入系统有3内标位，采用3态分流阀上配置的2通配置阀控制注入容量

4.2容量：1，2，5，10，20ul的增量

4.3精密度<10%RSD

4.4精确度1ul±0.1ul

4.5内标消耗量1ul的注入量可用1ul

*4.6内标容器，配置3个15ml的内标容器，防紫外涂层保证样标稳定性，内标容器完全密封的保证标准浓度的恒定。

（5）检测液体样品

5.1可选配5ml或25ml带滤器或不带滤器的U型吹扫管

5.2水样可按如下比例设置自动稀释1:100，1:50，1:25，1:10，1:5，1:2

5.3系统可自动从纯水池抽取纯水添加标样后做空白样，全部的进样位可用于放置样品。

5.4吹扫捕集循环时间不超过20min

（6）检测固体样品（一般土壤样品或者固体废物）：

6.1    3通道取样针，允许将蒸馏水或内标直接注入到样品瓶

6.2样品瓶加热温度40℃-100℃

6.3土壤样品可在3级可调速度下震荡混合均匀。

（7）高浓度固体样品（高浓度土壤样品或者固体废物）

*7.1具有自动添加甲醇溶剂萃取系统

7.2可编程自动稀释萃取液

（8）仪器具有RS-232接口和USB接口可选。

（9）可针对任意样品自由设置方法，任何样品位最多可加入3个内标。

（10）系统可记录并保存所有样品、流程和方法信息的历史。

（11）整个系统的样品通路自动检漏。内置有诊断系统，一旦发现漏气，系统会自动对下属3个系统进行检漏。

（12）系统内置测试横式，可对整个仪器的电子机械部分进行检测，包含：阀，加热器，样品瓶处理系统，液体传输系统，出入和输出。

（13）所有阀、样品瓶处理部件、注射驱动部件等都可独立控制，检修方便。

4、技术资料

提供仪器设备的安装、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等中文版技术文件两份、英文版技术文件1份，及产品合格证、质量保证书和产品正版软件等全套资料。

5、技术服务

（1）安装、校准与试运行：货到后一周内在买方所在地现场免费安装调试设备

（2）质保与维修：提供一年的上门全免费保修服务（包括部件更换与技术服务）。

（3）  中标单位为采购方提供原版工作站。

实验室氨氮自动分析仪

仪器资质、环境、分析项目及参数、标准配置要求

★1、仪器生产商需具备以下资质：

1.1中华人民共和国制造计量器具许可证。

1.2中华人民共和国计量器具型式批准证书。

2、环境要求 ：

2.1室 内 使 用 ： 环 境 温 度 20℃～25℃

2.2电 源 供 给 ： 220V  AC，50HZ

2.3相 对 湿 度 ：≤65%无凝结

3、仪器分析项目、特点及参数

3.1 分析项目：氨氮（适合废水污染源、地表水、地下水项目）

★3.2 方法原理：纳氏试剂分光光度法

★3.3 特别要求：仪器应具有自动稀释、自动建立标准曲线、自动进样和试剂自动导入、自动蒸馏、自动分析和数据处理等功能。

★3.4仪器自动蒸馏功能应包括蒸馏、冷凝、吹脱等

3.5量程：(0.1～10)mg/L 100mg/l以内氨氮样品自动稀释

3.6方法检出限: 优于0.025

3.7相对标准偏差: ≤3%

★仪器参数

| 项 目 | 技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | (0.1～10)mg/L 100mg/l以内氨氮样品自动稀释 |  |
| 精密度 | ≤3% |  |
| 检出限 | 优于0.025mg/L |  |
| 示值误差 | ±5% |  |
| 中心波长 | 420nm |  |
| 测量周期 | 6min（单个样品） |  |
| 环境温度 | 20℃-25℃ |  |
| 相对湿度 | ≤65%无凝结 |  |
| 电源 / 功率 | 220V±10% 50Hz / 500W |  |

- SK-100AR实验室氨氮自动分析仪：标准配置

| 品目号 | 货 物 名 称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器主机（含泵管1套） |  | 1台 |
| 2 | 50位三维自动进样器 | （含50个试管） | 1套 |
| 3 | 电脑（主机） |  | 1套 |
| 4 | 鼠标、键盘 |  | 1套 |
| 5 | 液晶显示器17寸 |  | 1台 |
| 6 | 工作站软件适合win2000/winNT/winXP/vista/win7操作系统的中文版操作软件 |  | 1套 |
| 7 | 打印机 |  | 1台 |
| 8 | 精密净化稳压电源 |  | 1台 |
| 9 | 电源线、数据线 |  | 1套 |
| 10 | 试剂瓶（进口） | 1000ml 4个 2000ml 1个 | 5个 |
| 11 | 中文操作使用说明书 |  | 1本 |
| 12 | 保修卡 |  | 在说明书里 |
| 13 | 冷却循环水机 |  | 1套 |
| 14 | 氮气钢瓶及单极减压阀 | （含高纯氮） | 1套 |

手持式测油仪技术参数

技术特点：

- 采用紫外荧光光度检测技术

- 手持式便携设计重量小于500g

- 可使用各种常规萃取溶剂，推荐采用正己烷

- 全部测量过程仅需3分钟

- 互为参比的双通路光度检测技术可有效提高测量稳定性和重现性

- 专用小型测量试管有效消除测量池对测定的影响，提高测量精度

- 具有色度补偿功能，有效克服了样品色度差异对检测结果的影响

- 测量池价格低廉，一次性使用，免除了清洗的繁琐，方便快捷

- 通过QuickAdjust校准器模块可对OilTech 121测油仪进行快速校准

- 具有良好的精确度及重现性

- 可根据与其它方法的相关性，对数据进行快速校正

- 与重量法及红外法具有很好的相关性

- 内置可充电锂电池，每次充电可检测次数大于1000次

- 高强度塑料外壳，防护等级达IP67

- 配备便携检测箱，可满足现场检测的全部需要

技术参数

- 测量原理：	采用紫外荧光光度法检测技术

- 测量范围：  	双量程：0-1000ppm

50ppb-50ppm

- 灵敏度：	5ppb

- 精度：	5%（高量程样品浓度为100ppm

低量程样品浓度为1000ppb）

- 测量方法：	溶剂提取

- 推荐使用溶剂：	正己烷

- 反应时间：	5秒

- 适用样品:	含有矿物油的水样及土壤样品

- 校准：	单点和空白

- 色度补偿:	0～200度

- 报警：	电量不足、高空白、标样小于空白

- 环境温度：	5～40℃

- 自动断电：	未触摸按键3分钟后

- 显示：	LCD

智能水质硫化物酸化吹扫仪技术参数

名称：智能水质硫化物酸化吹扫仪

数量：   台

用途：水中硫化物检测前处理

参数：

*整机采用大屏幕触摸屏设计，操作便捷直观；

采用恒温水浴加热方式，水温可设置0-99℃；

PID控温程序，实际水温与设计水温温差≤±1℃；

*自动进出水功能，缺水自动报警并可自动补液；

整机6通道设计，可一次性处理1-6个样品；

*采用联通转子流量计控制氮气流速，可单孔调节流速：60-600ml/min

加热功率2000W，并设有漏电保护功能

主机一台、3孔曝气瓶18个、比色管6个、送气管6个、分液漏斗18个。操作说明书一份、装箱单一份、合格证一份、保险丝两根

气相色谱/质谱联用仪技术指标

- 工作条件

电源：220V，50Hz

温度：操作环境15˚C-35˚C

湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95%

- 性能指标

气相色谱仪部分

*2.11色谱性能：要求能同时安装不少于两个进样口和三个检测器。保留时间重现性<0.008% 或<0.0008 min ；峰面积重现性<1%RSD。必须可以安装FPD检测器。

2.1.1柱箱

2.1.1.1操作温度：室温以上4˚C -450˚C

2.1.1.2温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定

2.1.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C<300秒

2.1.1.4最大运行时间：999.99分钟

2.1.1.5 15梯度/16平台程序升温

2.1.1.6 温度稳定性: ＜0.02˚C /1˚C环境变化

2.1.1.7升温速率：升温速度0.1-100˚C/min

2.1.2分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)

2.1.2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，最大压力可到150psi

2.1.2.2最高使用温度400˚C

*2.1.2.3压力设定精度：0.001psi

2.1.2.4 最大分流比: 7500:1

2.1.3焰光度检测器（FPD）

*2.1.3.1最高使用温度380˚C

*2.1.3.2最低检测器限：<50fgP/sec,<2.8pgS/sec（甲基对硫磷）

2.1.3.3动态范围：>103 S, >104P（甲基对硫磷）

2.1.4液体自动进样器

2.1.4.1 液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间

*2.1.4.2样品瓶位数：不少于15位

2.1.4.3 面积重现性：小于0.3% RSD

质谱检测器

1、具有网络通讯功能，可实现远程操作

2、侧开式面板，面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入

3、结构紧凑，无需冷却水及压缩空气冷却

4、质量数范围：2-1000amu，以0.1amu递增

5、分辨率：单位质量数分辨

6、质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时

*7、灵敏度：(需提供三份以上安装报告，包括最低检出限)

EI 选择离子扫描最低检出限：25fg

EI源全扫描： S/N：500:1

8、最大扫描速率：20,000amu/秒

9、动态范围：全动态范围为106

10、选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子

11、质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入。（AutoSIM）

12、具有全扫描/选择离子检测同时采集功能

13、备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成

14、离子化能量：8-235eV

15、离子源温度：独立控温，120-280˚C可调

16、自动化学源：质谱仪配备专用化学源调谐化合物（与EI源调谐所用化合物不同）；正，负化学源的调谐和反应气流量完全由质谱工作站控制

17、分析器：整体双曲面四极杆，独立温控, 100˚C – 150˚C

18、检测器：长效高能量电子倍增器

19、真空系统：分子涡轮泵230升/秒，DS42i前级泵

20、气质接口温度: 独立控温，100-320℃

21、具备早期维护预报功能

22、可提供质量认证功能（OQ/PV）

23、 数据处理系统

气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现。

软件：中/英文可选。

手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。

数据分析软件应包括常规数据和符合EPA 要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换，均能独立工作。

操作环境：XP。

谱库：NIST08谱库（19万张），化学结构式库（16万张）。

气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。

保留时间重现性: < 0.0008min;  峰面积重现性: < 1.0% RSD。

全中文在线帮助软件

配置清单：

1.气相色谱-质谱联用仪主机                            一套

2.分流/不分流进样口                                       两套

3.火焰光度检测器                                              一套

4．NIST谱库                                                      一套

5.中文版工作站软件                                          一套

6．计算机、打印机                                           一套

7. 气质测试标样                                                  一套

8. 高质量数调谐标样                                         一套

9.前级机械泵油1.06 qt                                      一瓶

10. 安装工具包                                                   一套

11. 不粘连色谱垫（100个/包）                       一包

12．有机磷柱子：DB1701  30m*025mm,0.25µm    2根

13．柱子 DB-35ms 30m*025mm,0.25µm                 1根

14. 柱子 DB-17ms 30m*025mm,0.25µm                 1根

15. 用于广口螺纹盖的隔垫 红色（100个/包）  6包

16．金标自动进样器的进样针 10µL 锥形，固定式、PTFE头推杆   1包，6根/包

17.  不粘连长寿命色谱垫（100个/包）                1包

18. 通用分流/不分流衬管 单细径锥、带玻璃毛 10支

19．通用柱螺帽（2/包装）                                   3包

20．O型圈（10个/包）                                        2包

21. 石墨密封垫圈。适用320um0.5内径（10/包）15% 石墨/85% Vespel，       2包，

适用250um0.4内径（10/包）15% 石墨/85% Vespel                                             2包

22. Luer Lok针头  斜插尖（3个/包）                2包

23. 4ml螺纹口玻璃样品瓶 （100个/包）         2包

24. 扩散内插管和黑色广口螺纹帽一起使用（12个/包）                   2包

25. 手动进样针10µL、50µL、100µL 各3支

26. 2ml广口螺纹口玻璃样品瓶                           4包

27、空压机以及氦气、氢气钢瓶及减压表（捷锐） 各一套

28. 10KVA 30分钟UPS                                             1套

29. 15位样品位以上自动进样器                                        1套

3.技术资料: 供货方提供产品样本、中英文操作手册各壹套

4.技术服务和培训

4.1仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。

4.2仪器制造商在中国境内提供培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(壹人次/四天/壹台) 。

5．质量保证期: 按技术指标进行验收，验收合格后12个月为质保期。

大气有机物采样与样品预处理系统主要指标

一．用途：用于环境大气、室内空气及污染源有机物采样及预处理，满足HJ 759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定罐采样/气相色谱-质谱法标准，提供与GCMS联机进行挥发性有机化合物的全分析系统。

二．本系统包括预浓缩仪、自动进样器、罐清洗仪、动态稀释仪及采样设备。产品必须通过CE认证，需要提供在省内环保行业用户的使用名单，并提供证明材料。

三．技术参数：

1．预浓缩仪

1.1能对样品中碳数在C20以下的极性（醛、醇、酯、酮、醚）和非极性、活性硫、氮化合物等挥发性与半挥发性有机物进行预浓缩，并有效去除气体样品中的H2O、CO2、N2与惰性气体。

1.2 能与各类气相色谱或气相色谱-质谱仪正常联机使用，能与气相色谱或气质联机使用同一台计算机控制且软件相互无冲突，在每次工作前能给气相色谱或气质联机以启动信号且能收到气相色谱或气质的反馈的准备信号。

1.3软件中内置US.EPA 的TO14,TO15以及硫化物分析方法。

★1.4全新的三级冷阱，第一级为熔融硅涂覆空阱，第二级为Tenax捕集管，第三级为冷冻聚焦，有效去除空气中CO2、O2、H2O、N2等的干扰而不损失TO15方法中的规定的极性化合物，全部参数的设置由计算机控制；方便与气相色谱或气相色谱-质谱仪联机，无需占用进样口。

1.5冷冻捕集阱模块：温度-180℃-230℃。升温速率：360℃/分钟。

冷冻聚焦捕集阱

1.6内部多孔聚集阱。部级温度能达到-180℃。

1.7最大进样体积：  1000mls.对于环境空气通常为400mls

1.8最小进样体积：  10cc使用压力补偿法则

★1.9 样品进样精度≤1ml

1.10采样压力： (负压)7psia-35psig

★1.11重现性：重现性 <3% RSD

1.12加热区：最高温度等温区域：样品传输线（150℃），旋转阀模块（180℃），模块1隔壁（200℃），模块2隔壁（200℃）。

★1.13 EVC电子体积控制（微进样），主机内置真空罐，通过测量内置真空罐在进样前后的压差，从而得到精确的进样体积，消除质量流量控制器启动时流速的偏差导致体积的偏差，最小进样量能精确至10ml,进样体积10-1000ml之间能调，进样精度≤1ml

1.14所有管路都经过熔融硅惰性化处理。

1.15使用数控阀，能保证样品位使冷阱与样品完全隔离，更好的避免了交叉污染，并能测量系统的真实压力，所以能保证精确的进样量。

2、动态稀释仪：

2.1具有加压自动稀释功能，除了实现对标气加压稀释，还能实现对高浓度样品加压稀释，最大压力至50psi。

2.2质量流速控制：能可调的流量范围，配置至少为3通道，可增配至6个通道同时混合多浓度样品。

2.3 数字质量流量控制器，流速选项为： 20ml/min、50ml/min、200ml/min、1000 ml/min、5000 ml/min范围内能选。

★2.4 数字质量流量控制器本身的精度和稳定性 保证满量程3%流速准确性。

重现性RSD ≤ 0.25％

2.5全部操作由计算机软件灵活控制；

2.6湿度调节单元能预加湿，调节稀释后样品的湿度；

2.7内部样品流路以及接口必须均经过熔融硅涂覆,以分析硫化物及醛酮类化合物以及包括部分农药残留在内的半挥发性有机物；

3.自动进样器：

3.1 要求能与预浓缩仪联用自动分析3.2 L采样罐或采样袋中的样品，及时准确的得到分析结果。

3.2 样品位数16位；能连接各种体积的采样罐和采样袋，完成序列编辑后能实现自动进样

3.3 所有气路经过熔融硅惰性处理，保证残留低于TO14/TO15要求的0.2ppbv。

3.5 能在进样前进行自动检漏

3.6全部操作由计算机软件控制。

4自动清罐仪

4.1一次能自动清洗1—4个真空采样罐，能设置自动循环次数清洗罐内残留的VOC，系统具有自动检漏功能

4.2钢罐加热温度：室温至120℃，加热升温速率：室温至120℃≤ 0.2小时

充气压力：30psi，最大能达50psi；真空度：≤50mTorr；压力和真空度能数字化显示。

4.3含有增湿器，能进行加湿清洗。

4.4抽气泵采用无油泵清洗系统、无污染；清洗循环次数、加热温度、充气压力、加水量等参数均通过软件进行设定和控制。

5.采样罐野外被动采样器：

5.1被动采样装置包括流量控制阀，进口线，蓝宝石限流器，蓝宝石限流器能更换；

5.2能够以一个恒定的流速将大气采进预抽真空的不锈钢采样罐中，最终使罐内压力达到接近大气压的程度；

5.3 被动采样装置能与不同体积的采样罐连接，并能通过更换蓝宝石限流器，达到不同的稳定的填充流速；

6.采样罐及配套设备：

6.1内表面经过熔融硅惰性处理，对VOC无明显吸附性。

6.2、能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性（醛、醇、酯、酮、醚）非极性化合物。

★6.3、苏码罐采用能修复的TOV阀技术,完全符合TO14/TO15方法要求，内衬隔离膜片,无填料，无内部焊痕，减小阀中死体积,防止因为用力过大而损坏滑丝影响气密性;

最大压力：250psig;

温度：200℃

死体积：<5µl

内部体积：150ul

- 笔记本电脑：

7.1 配置：2G内存 320G硬盘  Win7英文系统品牌笔记本电脑

7.配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC预浓缩仪 | 1 |
| 2 | 自动清罐系统 | 1 |
| 3 | 3通道动态稀释仪 | 1 |
| 4 | 样品加压及加标选件 | 1 |
| 5 | 动态稀释仪硫化物分析硅烷化涂覆歧路管选项 | 1 |
| 6 | 16位塔式自动进样器 | 1 |
| 7 | 15L硅烷化采样罐 | 1 |
| 8 | 钢罐野外被动采样器 | 2 |
| 9 | 3.2L 硅烷化采样罐 | 20 |
| 10 | 带TOV阀的1L硅烷化迷你采样罐 | 10 |
| 11 | TO14标气、TO15标气、内标气 | 各1 |
| 12 | 超纯减压阀 | 2 |
| 13 | 品牌电脑及工作站软件 | 1 |
| 14 | 国产液氮罐50L | 2 |

8、整机提供一年保修期。

9、培训计划：中标方对用户技术人员进行免费操作培训,保证用户能熟练使用该系统。

10、安装：

仪器制商授权的技术人员现场安装调试、仪器技术指标经验收合格，附验收报告。

九.技术服务要求

货到用户所在地后由中标方派专业技术人员提供免费安装，为用户进行基本操作培训，提供快捷、周到、规范的技术服务，系统出现故障时，厂家维修人员在接到通知后，8小时内作出应答，48小时内到达现场排除故障。

一、便携式快速油烟检测仪

用途：用于现场快速测量饮食油烟。

1、性能要求

1.1、检测数据实时显示，无需实验室分析；

1.2、采用平行管等速采样，实时显示采样流量、烟道流速、跟踪率；

1.3、根据烟道预测流速，自动选择采样嘴，保证等速采样时采样嘴的流速与烟道流速相同；

1.4、采用国标干湿球法自动测量烟道含湿量；

1.5、同时测量烟道的流速、静压、烟温、含湿量等，可自动计算标干流量、排放速率、油烟排放总量；

1.6、可设置采样时间，自动计算设置采样时间段内的最大，最小，平均浓度值。

1.7、数据存储灵活，随意设定数据自动保存间隔时间，测量数据可现场打印；

2、技术指标

| 参数名称 | 技术指标 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油烟测量范围 | (0～30)mg/m3 | 0.1 mg/m3 | 优于±5% |
| 采样流量 | (20～100)L/min | 0.1 L/min | 优于±2.5% |
| 烟气流速 | (0～30)m/s | 0.1m/s | 优于±4% |
| 烟气动压 | (0～2000)Pa | 1Pa | 优于±2% |
| 烟气静压 | (-30～30)kPa | 0.01kPa | 优于±4% |
| 流量计前压力 | (-30～0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
| 流量计前温度 | (-30～150)℃ | 1℃ | 优于±2.5% |
| 干湿球温度 | (0～100)℃ | 1℃ | 优于±1.5% |
| 等速响应时间 | ≤20s |  |  |
| 抽气泵负载能力 | ≥100 L/min (阻力为10 kPa时) |  |  |
| 数据储存能力 | ≥10000组 |  |  |

二、综合智能大气采样器

用    途：适用于采集空气中TSP/PM10/PM2.5颗粒物样品及NOX、SO2等有害气体样品

采用标准：JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》

JJG 956-2013《大气采样器》

HJ/T 376-2007《24小时恒温自动连续空气采样器技术要求及检测方法》

1、性能要求

1.1、一机多用，具有3路同时采样功能，能同时自动实现2个大气有害气体恒流采样和一个颗粒物样品恒流采样；整机一体化结构设计，结构紧凑，体积小，运输方便。

1.2、 采用环境温度、大气压力和3路高精度质量流量传感器及单片机测控技术，能自动恒流采样，采样流量、体积精度高。具有定量、定时、间隔采样功能。

1.3、 采样体积为标况体积（标准温度为273.15K和压力为101.325kPa状态下体积），不需人工计算，能自动显示、存储。

1.4、 过载自动保护功能

采样过程中，采样流量连续5分钟达不到设定采样流量值的90%或超过设定值的10%时，停止采样。

1.5、 停电保护功能

采样过程中停电，能自动保存采样数据，来电后继续采样。

1.6、 能存储162组采样数据。

2、技术指标

大气采样

1、 流量设定范围：（0.100～1.000）L/min（标况）；流量分辨率：0.001L/min。

2、 流量示值误差优于±2.5%，重复性优于1%，稳定性优于2.5%。

3、 计时误差：±1‰。

4、 采样方式：

①  24h立即采样

②  延时24h采样，延时时间最长24h

③  任意设定开始采样时刻和结束时刻

颗粒物采样

1. 流量工作点：100L/min（工况），流量分辨率：0.1L/min。

流量示值误差：优于±2.5%，重复性：优于1.0%，稳定性：优于2.5%。

2. 温度测量范围：（-55.0～125.0）℃，分辨率：0.1℃。

3. 流量设定范围：（15～140）L/min（工况），数字化任意设置；

采样体积设定范围：在9999 9999.9L内任意设定，标况体积误差优于±5%

4. 大气压测量范围：（50 ～140）kPa，分辨率：0.01kPa。

5. 负载能力：采样流量100L/min时，能克服6kPa阻力。

6. 滤膜编号范围：（1～125）号。

7. 采用无刷采样泵，无故障运行时间大于20000h。

8. 采样方式：

8.1定量采样：按设定采样体积进行采样(标况273.15K，101.325kPa）

定量采样体积设定范围：（1～9999 9999.9）L。

8.2定时采样：

①  24h立即采样

②  延时24h采样，延时时间最长24h

③  任意设定开始采样时刻和结束时刻

8.3间隔采样：可按设定时间连续间隔采样，设置开始日期、开始时刻、采样时间、间隔时间、采样次数

工作条件

1. 工作环境温度：（-30～50）℃

2. 工作环境相对湿度：≤85%

3. 大气压力：80kPa～105kPa

4. 电源：AC（220±22）V，50 Hz，在无交直流电场合，可选配直流电源

三、便携式气体、粉尘、烟尘采样综合校准装置

1.采用标准

1.1JJG 586-2006  《皂膜流量计检定规程》

1.2HJ/T 368-2007 《标定总悬浮微粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法》

2. 性能要求

2.1一机多用，可以校准气体、粉尘、烟尘各个量程的流量

2.2自动换算标况流量，直接读取

2.3★专配国家计量部门检定证书，保证测量精度；

2.4温度、大气压可测量也可以手动输入；

2.5直读流量，自动换算标况流量；

2.6交直流两用，内置高能锂电池；

2.7大容量数据存储、查询、打印功能；

2.9软件参数标定；

2.10用户密码保护；

2.11故障检测自动保护。

3.技术指标

| 技术指标 | 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 皂膜流量计 | （100～6000）mL/min | 0.1mL | 优于±1% |
|  | 罗茨流量计 | （5～80）L/min | 0.1L | 优于±1% |
|  | 中流量孔口流量计 | （80～150）L/min | 0.1L | 优于±1% |
|  | 大流量孔口流量计 | （800～1200）L/min | 1L | 优于±1% |
|  | 环境温度 | (-40～99)℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
|  | 微 压 | （-1500～1500）Pa | 1Pa | 优于±1% |
|  | 表 压 | （-30～30）kPa | 0.01kPa | 优于±2% |
|  | 环境大气压 | (80～106)kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa |
|  | 流量检测重复性误差 | ±0.5% |  |  |
|  | 内置电池工作时间 | >6 h |  |  |
|  | 外形尺寸 | 轻便 |  |  |
|  | 主机外部供电 | 低耗电 |  |  |
|  | 功 耗 | <10W |  |  |

四、便携式多种气体分析仪

用途：用于应急或现场测量多种有毒有害气体

1、性能要求

1.1、仪器具有多组气体成分同时分析和同时显示功能，可同时监测并同时显示15种以上有毒有害气体成分（定性定量），不需现场更换传感器，直接给出分析结果，显示单位可选择ppm或 mg/m3。

1.2、内置恒流高性能采样泵，延长采样导管，即可实现开放空间采样分析，又可用于受限空间采样分析。

1.3、多气室多通路进气系统，具有传感器自动修正功能。

1.4、数据报表可以导出EXCEL格式，方便检测人员分析测量结果。

1.5、带检索有毒有害气体中文名称、分子式、分子量等功能。

2、技术指标

| 精 度 | 读数值±5% |
| --- | --- |
| 稳 定 性 | 传感器量程的1% |
| 重 复 性 | 传感器量程的1% |
| 电 池 | 可充电的24V/4.5Ah蓄电池 |
| 响应时间 | T90﹤60s |
| 工作时间 | 可连续工作8小时以上 |
| 采样方式 | 内置泵吸式 |
| 警 报 | 声光报警，低电量报警，超限报警 |
| 存 储 量 | 199999组以上 |
| 通 讯 | RS232接口，连接计算机上传和下载数据 |
| 工作温度 | （-25~+55）℃ |
| 工作湿度 | 0~95% RH |
| 重 量 | 轻便 |

气体配置

| 编号 | 感器名称 | 化学式 | 参数范围 | 分辨率 | 传感器原理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化碳 | CO | 0–1000ppm | 1ppm | 电化学 |
| 2 | 氯气 | Cl2 | 0–20ppm | 0.01ppm | 电化学 |
| 3 | 硫化氢 | H2S | 0–50ppm | 0.1ppm | 电化学 |
| 4 | 氯化氢 | HCl | 0–20ppm | 0.1ppm | 电化学 |
| 5 | 氰化氢 | HCN | 0–30ppm | 0.1ppm | 电化学 |
| 6 | 氟化氢 | HF | 0–10ppm | 0.1ppm | 电化学 |
| 7 | 氢气 | H2 | 0-1000 ppm | 0.1 ppm | 电化学 |
| 8 | 甲醛 | HCHO | 0–10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
| 9 | PID检测仪 | VOCs | 1ppb-10000ppm | 1ppb | 电化学 |
| 10 | 一氧化氮 | NO | 0-100ppm | 1ppm | 电化学 |
| 11 | 二氧化氮 | NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 电化学 |
| 12 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 电化学 |
| 13 | 甲烷 | CH4 | 0-100% | 1% | 电化学 |
| 14 | 氨气 | NH3 | 0-100ppm | 1ppm | 电化学 |
| 15 | 可燃气体 | -- | 0-100% LEL | 1% LEL | 催化燃烧 |

3、配置要求

3.1、主机1台

3.2、采样探针1套（含采样导管）

3.3、主机内置高能锂电池

3.4、主机内置高性能恒流采样泵

3.5、坚固ABS防水便携箱1套（带便携背带）、电源线、充电器等1套。

五、便携式交直流电源

用途：用于现场便携仪器供电使用

1、技术指标

| 电池容量 | 20AH |
| --- | --- |
| 净重量 | 轻便 |
| 最大负载功率 | 额定300W，瞬间600W |
| 交流输出电压 | AC 110V / AC 220V |
| 交流输出波形 | 纯正弦波（波形失真＜3%） |
| 直流输出电压 | 极限值（22.4 -29.4)V |
| 直流输出电流 | 9A左右 |
| 电池组 | 聚合物锂离子电池 |
| 充电时间 | ＜8小时 |
| 循环充电次数 | ＞1000次 |

2、性能要求

2.1、体积小，重量轻，携带方便；

2.2、内置可充电锂电池，电量大，寿命长；

2.3、交直流供电，可同时双路输出AC220V和DC24V；

2.4、可显示不同功率负载的连续使用时间；

2.5、可显示负载功率、负载电流、交直流电压、剩余电量等参数；

2.6、交流纯正弦波输出，带负载能力强，应用范围广；

2.7、具有过充电、过放电保护和低电量报警功能，电源监视功能；

2.8、具有短路、过载、过热保护功能，大大提高了产品的可靠性；

2.9、安全高效，故障率低，噪声小；

2.10、可外接电源实现主副电源自动切换，可通过多机级联扩展电源容量。

六、烟气汞采样器

用途：采用一对活性炭吸附管对污染源烟气中的气态汞污染物进行自动恒流采样。

1.标准：

1.1符合美国EPA Method 30B和HJ 543-2009标准的要求，精确采集污染源排气中的气态总汞，同时可检测烟气流速、烟气温度和含氧量等参数。

1.2 BG/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

1.3 EPA Method 30B《吸附管法测定燃煤污染源中气态总汞排放量》

1.4 GB 13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》

1.5★HJ 543-2009 《固定污染源废气汞的测定冷原子吸收分光光度法》

2.技术特点

2.1★同时满足EPA Method 30B和HJ 543-2009采样方法的要求；

2.2双气路独立控制，可分别按照设定流量和采样时间恒流采样；

2.3自动换算标况流量、标况累计体积；

2.4具备系统气密性自动检漏功能；

2.5GPRS通信功能，可通过短信查询仪器工作状态；

2.6具备无线手操器，可方便进行操作控制和数据查询；

2.7具备USB接口，可通过U盘导出数据；

2.8高亮度触摸显示屏，图形化操作界面；

2.9采样过程中停电数据自动保护，来电继续采样；

2.10 30B取样管具有恒温功能，精确控制采样腔温度，且温度可调；

2.11烟气采样管和软管全程恒温伴热，气路采用无吸附材质；

3.技术指标

3.1★具有冰浴箱，可容纳14个大型气泡吸收管（规格：10ml），冰浴温度显示报警功能。

3.2★内置锂电池，交直流两用。

3.3烟气温度：（0～200）℃（可扩展）；分辨率：1℃；准确度：优于±3.0℃

3.4烟气静压：（-30～+30）kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：优于±4.0%

3.5烟气动压：（0～2500）Pa；分辨率：1Pa；准确度优于±2.0%

3.6含氧量：(0～30)%；分辨率：0.1%；准确度：优于±5.0%

3.7采样流量:（0.2～1.0）L/min ；分辨率：0.01L/min；准确度：优于±2.5%

3.8计前压力：（-30～0）KPa；分辨率：0.01KPa ；准确度：优于±2.0%

3.9采样时间：1min～99h:59min；准确度优于：±0.1%

3.10累积体积：（0～9999.99）L 分辨率：0.01L；准确度优于：±2.5%

3.11主机重量：小于9Kg

3.12数据存储：大于1000组（可通过U盘扩充）

4.配置要求

主机 1台；烟气汞30B取样管1套；冰浴箱1套；大型气泡吸收管28个；烟气恒温采样伴热软管1套；多功能皮托管1套；无线手操器1套；内置锂电池、电源线及信号线；

无吸附材质连接管路。

- GPS定位仪

·支持多星多频OEM主板（BDS /GPS/GLONASS/GALILEO）

·采用最新的Windows Mobile WEHH 操作系统

·采用CORTEX A8处理器，主频 1GHz， RAM 512MB， ROM 16GB

·4.3英寸WVGA显示屏，800*480，高清外业专用屏，阳光下清晰可视

·内置4G通讯，支持蓝牙、WIFI无线技术

·内置500万摄像头，支持自动调焦

·采用大容量抽拉式电池，可智能充电

·支持TF卡外扩（最高支持32GB）

·内置激光对中、电子罗盘、重力加速度、陀螺仪、RFID等多种传感器

·智能手机语言通信，信息实时传输支持多星多频OEM主板（BDS/GPS/GLONASS/GALILEO）

性能特点

1. 选用1GHz高速CPU

2. 网络通讯快；选用4G高速无线模块，(支持HSPA+/WCDMA/EDGE/GPRS)

3. 机身内置16GB以上存储空间，可存储多年外业采集数据，采用惰性安全存储技术，保证数据永久安全。

4. 锂电池设计， 11.1V 2600mAh，GNSS、蓝牙、WIFI开启，连续使用12小时以上 。

5. GNSS定位模块；支持BDS、GPS、GLONASS、 GALILEO。

6. 选用Windows mobile终极版WEHH操作系统。

技术参数

| 通道 | 50 |
| --- | --- |
| 卫星系统 | GPS:L1;GLONASS（可选）;北斗（可选） |
| 更新频率 | 1HZ，可支持更高选择 |
| NMEA-0183 | 支持 |
| RTCM | RTCM2.x |
| CMR | - |
| 冷启动 | ＜30s |
| 热启动 | ＜15s |
| 重捕获时间 | ＜1s |
| 单点定位 | 2m |
| 参考站差分 | ＜0.5m |
| SBAS精度 | ＜1m |
| 静态精度（水平） | 5mm±1ppm |
| 静态精度（垂直） | 10mm±1ppm |
| 处理器 | T1 AM3715,主频1GHz |
| RAM | 512MB以上 |
| 内存 | 16GB以上 |
| 外部存储 | 最大支持32GB Micro SD扩展 |
| 屏幕 | 高清外业专用屏，阳光下清晰可视，背光LED液晶显示屏 |
| 尺寸 | 4.0英寸以上 |
| 分辨率 | WVGA(480*800)以上 |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| BlueTooth | 2.1+EDR |
| 蜂窝移动 | 4G内置调制解调器（选配） |
|  | WCDMA850/900/1900/2100 |
|  | EDGE/GPRS/GSM850/900/1800/1900 |
| 标准图片格式 | 500万像素以上，自动对焦 |
| 摄像模式 | JPG |
| 摄像文件格式 | QVGA/VGA |
| 静止模式 | WMV |
| 容量 | 11.1V 2600mAH |
| 充电时间 | 4小时（典型） |
| 类型 | 大容量抽拉式锂电池，智能自主充电系统，LED显示 |
| 运行时间 | 12小时以上 |
| 尺寸(高*宽*厚) | 轻便 |
| 重量（带电池） | 轻便 |
| 工作温度 | -30℃~+70℃ |
| 存储温度 | -40℃~+80℃ |
| 三防规格 | IP67，抗1.5米以上跌落 |
| 可选配其他功能 | 电子气泡、陀螺仪、激光对中、通话、高频RFID、一维二维条码扫描 |

八、声级计

用途：用于噪声测量、环境噪声评价、产品噪声测试和工程降噪等

- 性能要求：

1.1彩色LCD显示

1.2动态范围大，功耗低

1.3模块化设计，用户可根据情况自由选择功能

2、技术指标：

2.1★执行标准：GB/T 3785-2010（IEC 61672） 1级，GB/T 3241-2010（IEC 61260） 1级

2.2★测量上限：23 dB（A）~135 dB（A），峰值C声级：75 dB～138 dB

2.3级线性范围：大于112 dB（A）

2.4频率范围：10 Hz～20 kHz

2.5A/D采样频率：48k次/秒

2.6频率计权：并行（同时）A、C、Z

2.7时间计权：并行（同时）F、S、I，以及Peak

2.8主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等注：x为A，C，Z，y为F，S，I，N为1～99用户可选个整数

2.9★测量时间：手动，1s到99小时任意设置或分档设置

2.10指示器：2.6寸彩屏显示，分辨率240×320，显示内容丰富。背光延时为常开时，亮度自动调节，其他可手动调节

2.11 24小时自动监测：每小时测量1次，每次测量时间可在1分钟～1小时之间选择，可连续测量多组24小时

2.12★滤波器实时并行分析，1/1倍频程：16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz

2.13储存：标配3 MB,可存贮最多2663组统计、3328组OCT，总共最多可记录320小时

2.14输出接口：交流输出；直流输出；RS232接口与计算机通信，通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表；USB接口与计算机通信，固件升级，符合USB1.1标准，兼容USB2.0标准

2.15内部日历时钟：误差小于1分钟/月

2.16电源：4节AA碱性电池，可连续使用30小时以上，也可同时使用5 V外接电源，实现超长时间的连续测量

2.17工作温度范围：-15 ℃～55 ℃；相对湿度：20 %～90 %；大气压力：65 kPa～108 kPa

2.18★配微型针式打印机一个，可长久保存原始数据。

3、仪器配置

3.1声级计主机1台

3.2打印机1台

3.3便携箱一个

- 自动烟尘(气)测试仪

用途：本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中的颗粒物，应用定电位电解法定性定量测定有害气体。

- 采用标准

1.1HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》

  - JJG 968-2002 《烟气分析仪》

1.3JJG 680-2007 《烟尘采样器》

2.性能特点

2.1自动跟踪烟气流速等速采样
2.2能测量烟气SO2、NO、NO2、CO、H2S等有害气体浓度
2.3 200组采样数据自动存储
2.4交直流两用供电功能
2.5故障自动保护功能
2.6优良的结构成型工艺
2.7采样过程中停电，来电自动恢复采样
2.9软件标定配置功能
2.10★烟温测试信号光电隔离
2.11双CPU容错结构
2.12 防尘倒吸功能
2.13烟气预处理器（可选）
2.14烟气自动恒流采样
2.15可选打印项功能
2.16用户密码保护
2.17微机数据库及通信系统

2.18★通过中国环境保护产品认证，并提供认证证书复印件
3.技术指标

| 技术指标 | 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 |  | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样流量 | (5～80)L/min | 0.1L/min |  | 优于±2.5% |
|  | 流量控制稳定性 | 优于±2%（电压波动在±10%，阻力在3kPa～6kPa内变化） |  |  |  |
|  | 烟气动压 | (0～2000)Pa | 1Pa | 优于±2.0% |  |
|  | 烟气静压 | (-30～+30)kPa | 0.01kPa | 优于±4.0% |  |
|  | 流量计前压力 | (-30～0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |  |
|  | 流量计前温度 | (-30～150)℃ | 0.1℃ | 优于±2.5℃ |  |
|  | 烟气温度 | (0～500)℃ 可扩展 | 1℃ | 优于±3.0℃ |  |
|  | 干、湿球温度(可选) | (0～100)℃ | 0.1℃ | 优于±1.5% |  |
|  | 含湿量(可选) | (0～60)% | 0.1% | 优于±1.5% |  |
|  | 等速吸引流速 | (5～45)m/s | — | 优于±5.0% |  |
|  | 等速跟踪响应时间 | ≤8s |  |  |  |
|  | 采样泵负载能力 | 阻力为-20kPa时，流量≥40L/min |  |  |  |
|  | 外形尺寸 | 轻便 |  |  |  |
|  | 整机重量 | 10kg以下 |  |  |  |
|  | 工作电源 | AC220V±10% ,50Hz或DC12V |  |  |  |
|  | 功 耗 | ＜100W |  |  |  |
|  | 烟气采样技术指标 |  |  |  |  |
|  | 烟气采样流量 | 不小于1L/min |  |  |  |
|  | O2 (可选) | (0～30)% | 0.1% |  | 示值误差：优于±5.0% 重复性：≤2.0% 响应时间：≤90s 稳定性：1小时内示值变化≤5.0% 气体传感器可选配 |
|  | SO2(可选) | (0～14000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |  |
|  | NO (可选) | (0～6700)mg/m3 | 1mg/m3 |  |  |
|  | NO2(可选) | (0～2000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |  |
|  | CO (可选) | (0～25000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |  |
|  | H2S(可选) | (0～1500)mg/m3 | 1mg/m3 |  |  |
|  | CO2(可选) | (0～5)% | 0.01% |  |  |
|  | 气体传感器使用寿命 | 空气中约2年 |  |  |  |

4.配置

主机、1.5米多功能取样管、打印机、气水分离器、连接管、仪器箱；传感器配置：O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2。

十、PM2.5/PM10手持式在线直读监测仪

1.执行标准

1.1WST 206-2001 《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法——光散射法》

1.2JJG 846-1993 《光散射式数字粉尘测试仪检定规程》

1.3LD 98-1996   《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》

2.性能特点

2.1实时测量，直读环境空气中的PM2.5、PM10及温湿度等参数值

2.2 随时查询当天和某段时间内的平均值

2.3★分为在线和现场两种监测模式

2.4★实时时钟显示，可显示24小时数据曲线，更直观的了解变化趋势

2.5可保存220天的监测数据

2.6 可通过蓝牙将数据传输到手机上，传输距离为10m（选配）

2.7可通过短信方式将数据发送到手机上（选配）

2.8手持式设计

2.9★触摸式彩色显示屏

2.10内置高效锂电池，可在无外接电源适配器的情况下正常使用

2.11具有超阈值自动蜂鸣报警功能

2.12电池电量实时显示，低电量提示充电功能

3.技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浓度范围 | ( 1～1000) μg/m3 | 0.1μg/m3 | 优于±10.0% |
| 温度测量范围 | （-45～99）℃ | 0.1℃ | 优于±3℃ |
| 湿度测量范围 | (0～90)%RH | 0.1%RH | 优于±3%RH |
| 通讯接口 | USB，蓝牙，GSM（后二者选配） |  |  |
| 数据存储 | 可保存220天的数据 |  |  |
| 整机尺寸 | 轻便 |  |  |
| 整机重量 | ＜380g |  |  |
| 功 耗 | ＜1W |  |  |
| 标准配置 | 主机、充电器 |  |  |
| 可选配置 | GSM无线模块、蓝牙模块、无线热敏打印机 |  |  |