全自动旋光仪技术参数

1、主机性能

★1.1、全自动光电检测技术搭配内置的帕尔贴（Peltier）精确控温系统，保证测量的准确度和稳定性

1.2、宽大的彩色触摸显示屏和创新的WINDOWS界面软件让仪器操控和数据读取更加便捷，满足高端用户使用习惯

★1.3、使用寿命超过100000小时的高亮度LED光源

1.4、多种测量模式供用户选择，免去复杂的人工计算过程

★1.5、拥有超大存储容量空间，可自动存储高达1000组数据信息

1.6、整机通过实验室分析仪器TART品质认证标准

2、技术参数：

★2.1、测量范围：±89.99°（旋光度）

2.2、测量精度：±0.01 (-45°≤旋光度≤+45°) ±0.02（旋光度<-45° 或 旋光度>+45°）

2.3、分辨率：0.001°（旋光度）

2.4、重复性（标准偏差s）：0.002° （旋光度）

2.5、可测样品最低透过率：1%

2.6、工作波长：589.3nm

2.7、温度控制方式：内置半导体控温

2.8、温度控制范围：15℃-30℃

2.9、控温准确度：±0.3℃

2.10、分辨率  0.1°C

★ 2.11、校准方式：内置校准程序并配有标准校准器

2.12、输出方式：USB和RS232可直接连接PC

★ 2.13、显示方式：5.6英寸彩色触摸屏