全自动样品前处理平台系统技术参数

技术参数

★1 多重联机功能：凝胶净化系统、固相萃取系统、浓缩系统相互可联合使用，也可以分别独立使用，样品可以直接预浓缩、GPC、在线浓缩等过程，过程中无样品转出，而是直接在线进行。

2 仪器按照EPA方法设计，系统所有相关的密封垫圈、管路管线都是特氟龙材质，可以使用二氯甲烷等溶解性强的溶剂。

自动进样/收集系统

1  全自动高通量高速低损耗的XYZ轴自动进样器，可以非常灵活的适合多种规格的收集架和收集瓶；可以程序设定任意一个进样及收集位置；流出物可以按照时间、体积多种方式收集并分配到不同收集瓶。

2  自动进样器可以精确进行样品的移取和收集，重现性1%。

★3 自动进样器具有防止样品扩散功能，可以在样品前后夹真实气泡，气泡体积可以任选，需肉眼直观可见。

★4 完全进样方式，系统具有直接进样模块，注射针移取样品或溶剂以后，直接移动到直接进样模块上进行注射针直接进样，非定量环设计方式，保证微升级样品也能全部进入系统。

★5 自动进样/收集系统具有单独清洗泵用于进样针外壁的清洗，单独清洗泵在仪器上清楚可见，并不用作其他用途。

6 自动进样针为针尖开口，可以完全取样； 进样针为1/16细径空心针，可最大程度避免交叉污染；进样针具有隔垫穿刺设计，适用于易挥发溶剂，实验室内无挥发；进样针追随样品液面下降式进样方式能最大程度防止交叉污染。

7 进样体积：同一序列中可100uL-2000mL之间任意体积进样。

★8 任意架子可以根据需要随便使用， 2ml通用GC/HPLC小瓶架至1L样品瓶架及12位或24位250ml旋蒸瓶都可以在同一个自动进样器上使用，标准配置36位10ml进样架，36位2ml色谱瓶收集架，36位110ml收集架，且可以全部置于仪器平台上，并提供细节照片证明。

全自动GPC凝胶净化系统

1直接进样系统：

1） 样品移取使用精密正压注射泵：标准5ml零死体积注射器。

2）正压注射泵准确性：重现性＜0.01%，准确性＜0.1%，分离度：48000。

★3）精密柱塞泵：压力范围0-2500psi，流速范围0.01-10.00mL/min，最适用于GPC凝胶净化系统。流速精确度：3%@0.33ml/min;RSD:0.5%;

★4） 直接进样口，仪器上清晰可见，通过进样针的直接进样实现100ul-10ml样品量的完全进样，取样量与实际进系统的样品量一致。

2快速高效凝胶柱：50/50乙酸乙酯/环己烷快速高效柱（300 X20mm），使用Bio Beads S-X3做填料，在保证分离效果的前提下，大大减少了分离所需的时间和溶剂体积（传统玻璃柱的一半）。同时GPC柱不需要专用工具即可自行装填。

★3检测器：内置式紫外检测器，保证较短的连接管线及较小的死体积。紫外检测器固定波长：254nm。检测器可以通过软件控制。软件可同时控制两个检测器。可进行样品处理方法的条件试验及系统校正。

★4 电磁阀切换保证进样，系统配置至少3个多通道选择阀，每个阀至少6路以上。

★5 柱保护系统，可以自动在待机或者关机时切换bypass状态用以保证柱子时刻保持湿润状态，延长柱子的使用寿命。软件中可以自动及手动切换，可以看见此阀的在线或者离线状态。

6 压力报警功能，可以对整个系统运行情况进行监控，保护系统正常使用。

批量半自动正压固相萃取仪

1萃取模式：柱萃取模式。

2萃取技术：正压萃取技术保证高度重复性及精度。

3通过气流调节阀来进行控制小柱流速的大小，并可直接吹干小柱，保证每个小柱在活化洗脱过程中具有良好的重现性；

★4可以进行半自动控制，一次性可同时正压进行多达45个以上样品通道的批处理能力，大大提高工作效率，要求所有孔道可单独控制，并可以针对每个柱管提供相同的压力，保证了压力的精确可控性；

5可选1mL, 3mL, 6mL, 10mL或15mL萃取柱; 标配放置3mL和6mL柱子的柱盘, 并可根据用户需要选配其它规格的柱盘；

★6流路不少于4排，可对4排流路分别进行压力控制，每行具有单独的流量指示器，压力可以进行独立控制；

7压力控制，在萃取和柱活化处理时可采用不同压力；

8具备与主机配套的废液收集装置；

9气路控制样品架升降，既方便操作, 又保证柱口与气路结合处的密封；

10所用气体：N2 或压缩空气，压力达 75 psi，10μm.过滤 。

全自动定量浓缩系统

1 可以在线与GPC凝胶净化，也可以独立使用预浓缩功能或单独浓缩功能。

★2可以一次进样实现1000ml以上的单个样品的浓缩，浓缩过程中无停顿，无转移。

3 浓缩模式

★3.1可以实现边收集边浓缩，GPC净化、SPE洗脱与浓缩同时进行，最大限度提高工作效率，在GPC净化或者SPE洗脱过程中，可以清楚可见浓缩杯内的浓缩过程；

3.2 可以预浓缩、序列浓缩、GPC在线浓缩等各种浓缩模式；

4 浓缩方式：真空加热技术。

★4.1 加热方式：陶瓷片电加热技术可以实现快速升温，温度范围：室温～100℃，精度±1℃。

4.2 浓缩过程中任意自动调节真空度，自动根据液面位置进行调节，可以自动进行程序式的控制真空度变化。

★ 4.3 具有快速响应数字调压防腐无油隔膜真空系统。

★5 定容方式：蒸干和近干两种模式可选。定容体积可在0-30ml任选。

★6 非可见光4度窄波束红外传感器，在浓缩过程中无可见光出现，避免样品颜色干扰结果。

★7 浓缩杯：小体积浓缩杯小于40ml，可以实现在线浓缩或单独浓缩任意体积（0-1升以上），不受杯体积的限制。

★8 浓缩过程肉眼可见，在开发方法过程中方便随时观察浓缩状态。

9 具有混合功能，可以自动控制溶剂与样品在浓缩杯内混合，混合次数可以调节。

10 具有氮气吹扫、迅速冷凝、常温定容功能。

11 转移方式：浓度型转移方式、质量型转移方式、定容样品可分别定量转移至1-5个小瓶中等多种转移方式。

★12浓缩定容后样品可以直接转移到实验室现有的2mlGC或者HPLC的小瓶中，提供彩色图片支持。

13 溶剂回收功能：

★13.1 电磁阀、气动阀双重防爆设计，无火花，无干扰，绿色安全。

★13.2 夹套式双层内胆式设计，可回收体积大，回收速度快。

★13.3 多种冷媒可选：可选择使用投入式冷凝器，淡盐水，冰块等。

14 溶剂置换功能：可以自动在线改变溶剂体积，既可从低沸点的溶剂体系改为高沸点的溶剂体系，也可从高沸点的溶剂体系改为低沸点的溶剂体系。

15系统清洗：每个样品浓缩杯都可以自动进行清洗，小体积浓缩杯节省清洗试剂，并且浓缩杯可以免工具拆换，一旦浓缩较脏的样品后可以彻底清洗干净。

控制软件及数据系统

1专用软件：由同一个软件控制凝胶色谱净化系统、固相萃取系统、定量浓缩系统、紫外检测器，方便仪器控制和数据计算，Windows操作界面图形化操作，可编辑方法、数据分析、生成报告等。

2控制功能：可以高水平控制样品，新建及存贮方法简单，可程序化的废弃和收集馏分，并支持分段收集；可方便地生成包括检测器数据在内的样品数据的打印报告（Microsoft word、Excel、Adobe PDF、HML等格式）。

四 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preplinc全自动XYZ轴自动进样器 | 1套 |
| 2 | GPC凝胶净化色谱主机 | 1套 |
| 3 | 快速高效柱（300*20mm）可视玻璃柱 | 1根 |
| 4 | 内置紫外检测器 | 1个 |
| 5 | 直接进样口 | 1个 |
| 6 | HUB控制模块 | 1个 |
| 7 8 9 | 全自动定量浓缩仪 PrepLinc多功能分析软件 系统安装包 | 1个 1个 1个 |
| 10 | 快速响应数字调压防腐无油隔膜真空系统 | 1套 |
| 11 | 40ml浓缩杯 | 1个 |
| 12 | 5ml零死体积注射器（含进样针2支） | 1个 |
| 13 | 35位以上10ml样品架 | 1个 |
| 14 | 35位以上110ml样品架 | 1个 |
| 15 | 35位以上2ml样品架 | 1个 |
| 16 | 10ml样品瓶 | 1包 |
| 17 | 10ml样品瓶盖 | 1包 |
| 18 | 10ml样品瓶隔垫 | 2包 |
| 19 | 110ml样品瓶 | 36个 |
| 20 | 110ml样品瓶盖 | 36个 |
| 21 | 2ml气相/液相小瓶 | 1包 |
| 22 | 2ml气相/液相小瓶预切口摁盖 | 2包 |
| 23 | 4L瓶密封盖（适用于4L溶剂瓶） | 4个 |
| 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 1L溶剂瓶套件 12位250ml旋蒸瓶收集架及24位10ml样品架 凝胶填料 多通道正压SPE装置主机 SPE底座 SPE支架手臂 SPE样品收集架 废液收集架 4种不同规格的萃取柱安放盘 安装用具包（包括管子、在线空气过滤器、一组垫圈） PVC管、两个废液开关通阀、连接线 计算机（4G以上内存品牌机）和品牌打印机 | 1套 1个 1包 1个 1个 1个 1个 1个 1套 1套 1套 1套 |