离子色谱仪技术参数

1、用途：适用于样品中阴离子、有机酸等的分析。

2、工作环境：

电    源：220V，50Hz

温    度：10℃～35℃

相对湿度：10%～80%

3、技术参数

该系统由四元梯度泵、电导检测器、控温色谱柱箱和实时系统控制软件等组成，使用连续自动再生微膜抑制器和高容量分离柱，所有的流路均采用PEEK材料。

※3.1  四元梯度泵：化学惰性的非金属PEEK泵头和管路，内置四通道真空脱气装置，适合于pH为0～14的水相淋洗液及反相有机溶剂，可以对四种不同淋洗液进行梯度混合。

3.1.1  流速范围：0.000～10.000mL/min，增量0.001mL/min

3.1.2  流速精确度： < 0.1%

3.1.3  流速精度：   < 0.1%

3.1.4  可选择淋洗液数量： 4种

3.1.5  压力范围：0～5000psi(35MPa)

3.1.6  压力脉冲：<1.0%

3.2  电导检测器：必须与连续自动电解再生微膜抑制器连接，以降低淋洗液背景电导，从而提高仪器的信噪比。

3.2.1  类型：微处理器控制数字信号输出模式，具有自动量程调节功能。

3.2.2  全程输出范围：数字式0～15000μS/cm

3.2.3  线性：1%

※3.2.4  分辨率：≤0.003nS/cm

3.2.5  电导池温控范围：20～60℃

3.2.6  电导池温度稳定性：<0.001℃

※3.2.7  最大操作压力：≥8MPa(1200 psi)

※3.3  连续自动电解再生微膜抑制器：利用连续自动电解再生微膜抑制技术以降低淋洗液背景电导，无需外加硫酸，具有高容量、免维护、低背景电导、低噪声和稳定的基线。抑制器分阴阳离子两种，符合GB/T 5750-2006生活饮用水中阴阳离子的测定方法。

3.4  色谱分析柱：高容量阴离子分离柱及相应的保护柱组成，pH 0～14的工作范围，100%兼容反相试剂，分离柱交换量至少240μmol/根，一次进样可完成F-,Cl-,Br-,NO3-,NO2-,SO42-, PO43-,ClO2-,ClO3-,BrO3-等阴离子和甲酸、乙酸、草酸等的分析。

3.5  控温色谱柱箱

3.5.1  具有双控温区及升降温功能，可实现检测器与分析柱的独立控温。

※3.5.2  温度范围：上控温区18～40℃，下控温区10～70℃

3.5.3  温度稳定性：±0.2℃

3.6  色谱控制分析工作站：通过高速USB方式和电脑进行数字信号传输，可以通过电脑直接控制仪器的运行，可编制分析方式和顺序，色谱图积分和分析报告产生。可使用的操作界面为Windows 7/Vista/XP。

4、仪器配置

4.1  主机：1套，含四元梯度泵、电导检测器、控温色谱柱箱和实时系统控制软件等；

4.2  阴离子分析系统：1套，含高容量阴离子分离柱、保护柱、阴离子连续自动电解再生微膜抑制器；

4.3  品牌商用计算机，A4激光打印机：1套

4.4  备品备件：淋洗液过滤头10个，定量管1ml

5、资料

5.1  质量保证书

5.2  仪器操作及维护手册

5.3  仪器公开应用文献

6、技术服务和培训

6.1  供应商须在使用者的实验室内免费安装、调试仪器和进行现场培训，直至用户认可仪器符合技术性能为止。

6.2  仪器在调试通过后必须有1年的保修期。

6.3  制造商须为买方1位人员提供至少3天的培训时间，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识。

6.4  制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务，包括备用零件及消耗品。