营口市环境监测中心站化验室仪器设备采购

（第三包）项目需求征求意见稿

一、便携式快速油烟检测仪

用途：用于现场快速测量饮食油烟。

1、性能要求

1.1、检测数据实时显示，无需实验室分析；

1.2、采用平行管等速采样，实时显示采样流量、烟道流速、跟踪率；

1.3、根据烟道预测流速，自动选择采样嘴，保证等速采样时采样嘴的流速与烟道流速相同；

1.4、采用国标干湿球法自动测量烟道含湿量；

1.5、同时测量烟道的流速、静压、烟温、含湿量等，可自动计算标干流量、排放速率、油烟排放总量；

1.6、可设置采样时间，自动计算设置采样时间段内的最大，最小，平均浓度值。

1.7、数据存储灵活，随意设定数据自动保存间隔时间，测量数据可现场打印；

1.8、满足国家环保部《环境保护产品技术要求便携式饮食油烟检测仪》（HJ2526-2012）发布的标准；

1.9、保证数据准确性，厂家需具备完整的油烟发生和标定系统，提供该系统资料，必要时可到现场查看此系统。

1.10、具有《国家法定计量检定机构》出具的校准证书。

2、技术指标

| 参数名称 | 技术指标 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油烟测量范围 | (0～30)mg/m3 | 0.1 mg/m3 | 优于±5% |
| 采样流量 | (20～100)L/min | 0.1 L/min | 优于±2.5% |
| 烟气流速 | (0～30)m/s | 0.1m/s | 优于±4% |
| 烟气动压 | (0～2000)Pa | 1Pa | 优于±2% |
| 烟气静压 | (-30～30)kPa | 0.01kPa | 优于±4% |
| 流量计前压力 | (-30～0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
| 流量计前温度 | (-30～150)℃ | 1℃ | 优于±2.5% |
| 干湿球温度 | (0～100)℃ | 1℃ | 优于±1.5% |
| 等速响应时间 | ≤20s |  |  |
| 抽气泵负载能力 | ≥100 L/min (阻力为10 kPa时) |  |  |
| 数据储存能力 | ≥10000组 |  |  |

二、综合智能大气采样器

用    途：适用于采集空气中TSP/PM10/PM2.5颗粒物样品及NOX、SO2等有害气体样品

采用标准：JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》

JJG 956-2013《大气采样器》

HJ/T 376-2007《24小时恒温自动连续空气采样器技术要求及检测方法》

1、性能要求

1.1、一机多用，具有3路同时采样功能，能同时自动实现2个大气有害气体恒流采样和一个颗粒物样品恒流采样；整机一体化结构设计，结构紧凑，体积小，运输方便。

1.2、 采用环境温度、大气压力和3路高精度质量流量传感器及单片机测控技术，能自动恒流采样，采样流量、体积精度高。具有定量、定时、间隔采样功能。

1.3、 采样体积为标况体积（标准温度为273.15K和压力为101.325kPa状态下体积），不需人工计算，能自动显示、存储。

1.4、 过载自动保护功能

采样过程中，采样流量连续5分钟达不到设定采样流量值的90%或超过设定值的10%时，停止采样。

1.5、 停电保护功能

采样过程中停电，能自动保存采样数据，来电后继续采样。

1.6、 能存储162组采样数据。

2、技术指标

大气采样

1、 流量设定范围：（0.100～1.000）L/min（标况）；流量分辨率：0.001L/min。

2、 流量示值误差优于±2.5%，重复性优于1%，稳定性优于2.5%。

3、 计时误差：±1‰。

4、 采样方式：

①  24h立即采样

②  延时24h采样，延时时间最长24h

③  任意设定开始采样时刻和结束时刻

颗粒物采样

1. 流量工作点：100L/min（工况），流量分辨率：0.1L/min。

流量示值误差：优于±2.5%，重复性：优于1.0%，稳定性：优于2.5%。

2. 温度测量范围：（-55.0～125.0）℃，分辨率：0.1℃。

3. 流量设定范围：（15～140）L/min（工况），数字化任意设置；

采样体积设定范围：在9999 9999.9L内任意设定，标况体积误差优于±5%

4. 大气压测量范围：（50 ～140）kPa，分辨率：0.01kPa。

5. 负载能力：采样流量100L/min时，能克服6kPa阻力。

6. 滤膜编号范围：（1～125）号。

7. 采用无刷采样泵，无故障运行时间大于20000h。

8. 采样方式：

8.1定量采样：按设定采样体积进行采样(标况273.15K，101.325kPa）

定量采样体积设定范围：（1～9999 9999.9）L。

8.2定时采样：

①  24h立即采样

②  延时24h采样，延时时间最长24h

③  任意设定开始采样时刻和结束时刻

8.3间隔采样：可按设定时间连续间隔采样，设置开始日期、开始时刻、采样时间、间隔时间、采样次数

工作条件

1. 工作环境温度：（-30～50）℃

2. 工作环境相对湿度：≤85%

3. 大气压力：80kPa～105kPa

4. 电源：AC（220±22）V，50 Hz，在无交直流电场合，可选配直流电源

三、便携式气体、粉尘、烟尘采样综合校准装置

1.采用标准

1.1JJG 586-2006  《皂膜流量计检定规程》

1.2HJ/T 368-2007 《标定总悬浮微粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法》

2. 性能要求

2.1一机多用，可以校准气体、粉尘、烟尘各个量程的流量

2.2自动换算标况流量，直接读取

2.3专配国家计量部门检定证书，保证测量精度；

2.4温度、大气压可测量也可以手动输入；

2.5直读流量，自动换算标况流量；

2.6交直流两用，内置高能锂电池；

2.7大容量数据存储、查询、打印功能；

2.9软件参数标定；

2.10用户密码保护；

2.11故障检测自动保护。

3.技术指标

| 技术指标 | 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 皂膜流量计 | （100～6000）mL/min | 0.1mL | 优于±1% |
|  | 罗茨流量计 | （5～80）L/min | 0.1L | 优于±1% |
|  | 中流量孔口流量计 | （80～150）L/min | 0.1L | 优于±1% |
|  | 大流量孔口流量计 | （800～1200）L/min | 1L | 优于±1% |
|  | 环境温度 | (-40～99)℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
|  | 微 压 | （-1500～1500）Pa | 1Pa | 优于±1% |
|  | 表 压 | （-30～30）kPa | 0.01kPa | 优于±2% |
|  | 环境大气压 | (80～106)kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa |
|  | 流量检测重复性误差 | ±0.5% |  |  |
|  | 内置电池工作时间 | >6 h |  |  |
|  | 外形尺寸 | 轻便 |  |  |
|  | 主机外部供电 | 低耗电 |  |  |
|  | 功 耗 | <10W |  |  |

四、便携式多种气体分析仪

用途：用于应急或现场测量多种有毒有害气体

1、性能要求

1.1、仪器具有多组气体成分同时分析和同时显示功能，可同时监测并同时显示15种以上有毒有害气体成分（定性定量），不需现场更换传感器，直接给出分析结果，显示单位可选择ppm或 mg/m3。

1.2、内置恒流高性能采样泵，延长采样导管，即可实现开放空间采样分析，又可用于受限空间采样分析。

1.3、多气室多通路进气系统，具有传感器自动修正功能。

1.4、数据报表可以导出EXCEL格式，方便检测人员分析测量结果。

1.5、带检索有毒有害气体中文名称、分子式、分子量等功能。

1.6、七寸以上工业级高亮度彩色TFT触摸屏操作；

1.7、国家强制检定的检测单元（如：CO，H2S，SO2，CH4等）需提供制造计量器具许可证及化学工业电气产品的防爆认证（Ex ib II B T4 Gb）。

2、技术指标

| 精 度 | 读数值±5% |
| --- | --- |
| 稳 定 性 | 传感器量程的1% |
| 重 复 性 | 传感器量程的1% |
| 电 池 | 可充电的24V/4.5Ah蓄电池 |
| 响应时间 | T90﹤60s |
| 工作时间 | 可连续工作8小时以上 |
| 采样方式 | 内置泵吸式 |
| 警 报 | 声光报警，低电量报警，超限报警 |
| 存 储 量 | 199999组以上 |
| 通 讯 | RS232接口，连接计算机上传和下载数据 |
| 工作温度 | （-25~+55）℃ |
| 工作湿度 | 0~95% RH |
| 重 量 | 轻便 |

气体配置

| 编号 | 感器名称 | 化学式 | 参数范围 | 分辨率 | 传感器原理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化碳 | CO | 0–1000ppm | 1ppm | 电化学 |
| 2 | 氯气 | Cl2 | 0–20ppm | 0.01ppm | 电化学 |
| 3 | 硫化氢 | H2S | 0–50ppm | 0.1ppm | 电化学 |
| 4 | 氯化氢 | HCl | 0–20ppm | 0.1ppm | 电化学 |
| 5 | 氰化氢 | HCN | 0–30ppm | 0.1ppm | 电化学 |
| 6 | 氟化氢 | HF | 0–10ppm | 0.1ppm | 电化学 |
| 7 | 氢气 | H2 | 0-1000 ppm | 0.1 ppm | 电化学 |
| 8 | 甲醛 | HCHO | 0–10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
| 9 | PID检测仪 | VOCs | 1ppb-10000ppm | 1ppb | 电化学 |
| 10 | 一氧化氮 | NO | 0-100ppm | 1ppm | 电化学 |
| 11 | 二氧化氮 | NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 电化学 |
| 12 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 电化学 |
| 13 | 甲烷 | CH4 | 0-100% | 1% | 电化学 |
| 14 | 氨气 | NH3 | 0-100ppm | 1ppm | 电化学 |
| 15 | 可燃气体 | -- | 0-100% LEL | 1% LEL | 催化燃烧 |

3、配置要求

3.1、主机1台

3.2、采样探针1套（含采样导管）

3.3、主机内置高能锂电池

3.4、主机内置高性能恒流采样泵

3.5、坚固ABS防水便携箱1套（带便携背带）、电源线、充电器等1套。

五、便携式交直流电源

用途：用于现场便携仪器供电使用

1、技术指标

| 电池容量 | 20AH |
| --- | --- |
| 净重量 | 轻便 |
| 最大负载功率 | 额定300W，瞬间600W |
| 交流输出电压 | AC 110V / AC 220V |
| 交流输出波形 | 纯正弦波（波形失真＜3%） |
| 直流输出电压 | 极限值（22.4 -29.4)V |
| 直流输出电流 | 9A左右 |
| 电池组 | 聚合物锂离子电池 |
| 充电时间 | ＜8小时 |
| 循环充电次数 | ＞1000次 |

2、性能要求

2.1、体积小，重量轻，携带方便；

2.2、内置可充电锂电池，电量大，寿命长；

2.3、交直流供电，可同时双路输出AC220V和DC24V；

2.4、可显示不同功率负载的连续使用时间；

2.5、可显示负载功率、负载电流、交直流电压、剩余电量等参数；

2.6、交流纯正弦波输出，带负载能力强，应用范围广；

2.7、具有过充电、过放电保护和低电量报警功能，电源监视功能；

2.8、具有短路、过载、过热保护功能，大大提高了产品的可靠性；

2.9、安全高效，故障率低，噪声小；

2.10、可外接电源实现主副电源自动切换，可通过多机级联扩展电源容量。

六、烟气汞采样器

用途：采用一对活性炭吸附管对污染源烟气中的气态汞污染物进行自动恒流采样。

1.标准：

1.1符合美国EPA Method 30B和HJ 543-2009标准的要求，精确采集污染源排气中的气态总汞，同时可检测烟气流速、烟气温度和含氧量等参数。

1.2 BG/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

1.3 EPA Method 30B《吸附管法测定燃煤污染源中气态总汞排放量》

1.4 GB 13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》

1.5HJ 543-2009 《固定污染源废气汞的测定冷原子吸收分光光度法》

2.技术特点

2.1同时满足EPA Method 30B和HJ 543-2009采样方法的要求；

2.2双气路独立控制，可分别按照设定流量和采样时间恒流采样；

2.3自动换算标况流量、标况累计体积；

2.4具备系统气密性自动检漏功能；

2.5GPRS通信功能，可通过短信查询仪器工作状态；

2.6具备无线手操器，可方便进行操作控制和数据查询；

2.7具备USB接口，可通过U盘导出数据；

2.8高亮度触摸显示屏，图形化操作界面；

2.9采样过程中停电数据自动保护，来电继续采样；

2.10 30B取样管具有恒温功能，精确控制采样腔温度，且温度可调；

2.11烟气采样管和软管全程恒温伴热，气路采用无吸附材质；

3.技术指标

3.1具有冰浴箱，可容纳大型气泡吸收管（规格：10ml），冰浴温度显示报警功能。

3.2内置锂电池，交直流两用。

3.3烟气温度：（0～200）℃（可扩展）；分辨率：1℃；准确度：优于±3.0℃

3.4烟气静压：（-30～+30）kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：优于±4.0%

3.5烟气动压：（0～2500）Pa；分辨率：1Pa；准确度优于±2.0%

3.6含氧量：(0～30)%；分辨率：0.1%；准确度：优于±5.0%

3.7采样流量:（0.2～1.0）L/min ；分辨率：0.01L/min；准确度：优于±2.5%

3.8计前压力：（-30～0）KPa；分辨率：0.01KPa ；准确度：优于±2.0%

3.9采样时间：1min～99h:59min；准确度优于：±0.1%

3.10累积体积：（0～9999.99）L 分辨率：0.01L；准确度优于：±2.5%

3.11主机重量：小于9Kg

3.12数据存储：大于1000组（可通过U盘扩充）

4.配置要求

主机 1台；烟气汞30B取样管1套；冰浴箱1套；大型气泡吸收管28个；烟气恒温采样伴热软管1套；多功能皮托管1套；无线手操器1套；内置锂电池、电源线及信号线；

无吸附材质连接管路。

- GPS定位仪

·支持多星多频OEM主板（BDS /GPS/GLONASS/GALILEO）

·采用最新的Windows Mobile WEHH 操作系统

·采用CORTEX A8处理器，主频 1GHz， RAM 512MB， ROM 16GB

·4.3英寸WVGA显示屏，800*480，高清外业专用屏，阳光下清晰可视

·内置4G通讯，支持蓝牙、WIFI无线技术

·内置500万摄像头，支持自动调焦

·采用大容量抽拉式电池，可智能充电

·支持TF卡外扩（最高支持32GB）

·内置激光对中、电子罗盘、重力加速度、陀螺仪、RFID等多种传感器

·智能手机语言通信，信息实时传输支持多星多频OEM主板（BDS/GPS/GLONASS/GALILEO）

性能特点

1. 选用1GHz高速CPU

2. 网络通讯快；选用4G高速无线模块，(支持HSPA+/WCDMA/EDGE/GPRS)

3. 机身内置16GB以上存储空间，可存储多年外业采集数据，采用惰性安全存储技术，保证数据永久安全。

4. 锂电池设计， 11.1V 2600mAh，GNSS、蓝牙、WIFI开启，连续使用12小时以上 。

5. GNSS定位模块；支持BDS、GPS、GLONASS、 GALILEO。

6. 选用Windows mobile终极版WEHH操作系统。

技术参数

| 通道 | 50 |
| --- | --- |
| 卫星系统 | GPS:L1;GLONASS（可选）;北斗（可选） |
| 更新频率 | 1HZ，可支持更高选择 |
| NMEA-0183 | 支持 |
| RTCM | RTCM2.x |
| CMR | - |
| 冷启动 | ＜30s |
| 热启动 | ＜15s |
| 重捕获时间 | ＜1s |
| 单点定位 | 2m |
| 参考站差分 | ＜0.5m |
| SBAS精度 | ＜1m |
| 静态精度（水平） | 5mm±1ppm |
| 静态精度（垂直） | 10mm±1ppm |
| 处理器 | T1 AM3715,主频1GHz |
| RAM | 512MB以上 |
| 内存 | 16GB以上 |
| 外部存储 | 最大支持32GB Micro SD扩展 |
| 屏幕 | 高清外业专用屏，阳光下清晰可视，背光LED液晶显示屏 |
| 尺寸 | 4.0英寸以上 |
| 分辨率 | WVGA(480*800)以上 |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| BlueTooth | 2.1+EDR |
| 蜂窝移动 | 4G内置调制解调器（选配） |
|  | WCDMA850/900/1900/2100 |
|  | EDGE/GPRS/GSM850/900/1800/1900 |
| 标准图片格式 | 500万像素以上，自动对焦 |
| 摄像模式 | JPG |
| 摄像文件格式 | QVGA/VGA |
| 静止模式 | WMV |
| 容量 | 11.1V 2600mAH |
| 充电时间 | 4小时（典型） |
| 类型 | 大容量抽拉式锂电池，智能自主充电系统，LED显示 |
| 运行时间 | 12小时以上 |
| 尺寸(高*宽*厚) | 轻便 |
| 重量（带电池） | 轻便 |
| 工作温度 | -30℃~+70℃ |
| 存储温度 | -40℃~+80℃ |
| 三防规格 | IP67，抗1.5米以上跌落 |
| 可选配其他功能 | 电子气泡、陀螺仪、激光对中、通话、高频RFID、一维二维条码扫描 |

八、声级计

用途：用于噪声测量、环境噪声评价、产品噪声测试和工程降噪等

- 性能要求：

1.1彩色LCD显示

1.2动态范围大，功耗低

1.3模块化设计，用户可根据情况自由选择功能

2、技术指标：

2.1执行标准：GB/T 3785-2010（IEC 61672） 1级，GB/T 3241-2010（IEC 61260） 1级

2.2测量上限：23 dB（A）~135 dB（A），峰值C声级：75 dB～138 dB

2.3级线性范围：大于112 dB（A）

2.4频率范围：10 Hz～20 kHz

2.5A/D采样频率：48k次/秒

2.6频率计权：并行（同时）A、C、Z

2.7时间计权：并行（同时）F、S、I，以及Peak

2.8主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等注：x为A，C，Z，y为F，S，I，N为1～99用户可选个整数

2.9测量时间：手动，1s到99小时任意设置或分档设置

2.10指示器：2.6寸彩屏显示，分辨率240×320，显示内容丰富。背光延时为常开时，亮度自动调节，其他可手动调节

2.11 24小时自动监测：每小时测量1次，每次测量时间可在1分钟～1小时之间选择，可连续测量多组24小时

2.12滤波器实时并行分析，1/1倍频程：16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz

2.13储存：标配3 MB,可存贮最多2663组统计、3328组OCT，总共最多可记录320小时

2.14输出接口：交流输出；直流输出；RS232接口与计算机通信，通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表；USB接口与计算机通信，固件升级，符合USB1.1标准，兼容USB2.0标准

2.15内部日历时钟：误差小于1分钟/月

2.16电源：4节AA碱性电池，可连续使用30小时以上，也可同时使用5 V外接电源，实现超长时间的连续测量

2.17工作温度范围：-15 ℃～55 ℃；相对湿度：20 %～90 %；大气压力：65 kPa～108 kPa

2.18配微型针式打印机一个，可长久保存原始数据。

3、仪器配置

3.1声级计主机1台

3.2打印机1台

3.3便携箱一个

- 自动烟尘(气)测试仪

用途：本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中的颗粒物，应用定电位电解法定性定量测定有害气体。

- 采用标准

1.1HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》

  - JJG 968-2002 《烟气分析仪》

1.3JJG 680-2007 《烟尘采样器》

2.性能特点

2.1自动跟踪烟气流速等速采样
2.2能测量烟气SO2、NO、NO2、CO、H2S等有害气体浓度
2.3 200组采样数据自动存储
2.4交直流两用供电功能
2.5故障自动保护功能
2.6优良的结构成型工艺
2.7采样过程中停电，来电自动恢复采样
2.9软件标定配置功能
2.10烟温测试信号光电隔离
2.11双CPU容错结构
2.12 防尘倒吸功能
2.13烟气预处理器（可选）
2.14烟气自动恒流采样
2.15可选打印项功能
2.16用户密码保护
2.17微机数据库及通信系统

2.18通过中国环境保护产品认证，并提供认证证书复印件
3.技术指标

| 技术指标 | 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 |  | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样流量 | (5～80)L/min | 0.1L/min |  | 优于±2.5% |
|  | 流量控制稳定性 | 优于±2%（电压波动在±10%，阻力在3kPa～6kPa内变化） |  |  |  |
|  | 烟气动压 | (0～2000)Pa | 1Pa | 优于±2.0% |  |
|  | 烟气静压 | (-30～+30)kPa | 0.01kPa | 优于±4.0% |  |
|  | 流量计前压力 | (-30～0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |  |
|  | 流量计前温度 | (-30～150)℃ | 0.1℃ | 优于±2.5℃ |  |
|  | 烟气温度 | (0～500)℃ 可扩展 | 1℃ | 优于±3.0℃ |  |
|  | 干、湿球温度(可选) | (0～100)℃ | 0.1℃ | 优于±1.5% |  |
|  | 含湿量(可选) | (0～60)% | 0.1% | 优于±1.5% |  |
|  | 等速吸引流速 | (5～45)m/s | — | 优于±5.0% |  |
|  | 等速跟踪响应时间 | ≤8s |  |  |  |
|  | 采样泵负载能力 | 阻力为-20kPa时，流量≥40L/min |  |  |  |
|  | 外形尺寸 | 轻便 |  |  |  |
|  | 整机重量 | 10kg以下 |  |  |  |
|  | 工作电源 | AC220V±10% ,50Hz或DC12V |  |  |  |
|  | 功 耗 | ＜100W |  |  |  |
|  | 烟气采样技术指标 |  |  |  |  |
|  | 烟气采样流量 | 不小于1L/min |  |  |  |
|  | O2 (可选) | (0～30)% | 0.1% |  | 示值误差：优于±5.0% 重复性：≤2.0% 响应时间：≤90s 稳定性：1小时内示值变化≤5.0% 气体传感器可选配 |
|  | SO2(可选) | (0～14000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |  |
|  | NO (可选) | (0～6700)mg/m3 | 1mg/m3 |  |  |
|  | NO2(可选) | (0～2000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |  |
|  | CO (可选) | (0～25000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |  |
|  | H2S(可选) | (0～1500)mg/m3 | 1mg/m3 |  |  |
|  | CO2(可选) | (0～5)% | 0.01% |  |  |
|  | 气体传感器使用寿命 | 空气中约2年 |  |  |  |

4.配置

主机、1.5米多功能取样管、打印机、气水分离器、连接管、仪器箱；传感器配置：O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2。

十、PM2.5/PM10手持式在线直读监测仪

1.执行标准

1.1WST 206-2001 《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法——光散射法》

1.2JJG 846-1993 《光散射式数字粉尘测试仪检定规程》

1.3LD 98-1996   《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》

2.性能特点

2.1实时测量，直读环境空气中的PM2.5、PM10及温湿度等参数值

2.2 随时查询当天和某段时间内的平均值

2.3具有现场监测模式

2.4实时时间显示，可显示24小时数据曲线，更直观的了解变化趋势

2.5可保存220天的监测数据

2.6 可通过蓝牙将数据传输到手机上，传输距离为10m（选配）

2.7可通过短信方式将数据发送到手机上（选配）

2.8手持式设计

2.9彩色显示屏

2.10内置高效锂电池，可在无外接电源适配器的情况下正常使用

2.11具有超阈值自动蜂鸣报警功能

2.12电池电量实时显示，低电量提示充电功能

3.技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浓度范围 | ( 1～1000) μg/m3 | 0.1μg/m3 | 优于±10.0% |
| 温度测量范围 | （-45～99）℃ | 0.1℃ | 优于±3℃ |
| 湿度测量范围 | (0～90)%RH | 0.1%RH | 优于±3%RH |
| 通讯接口 | USB，蓝牙，GSM（后二者选配） |  |  |
| 数据存储 | 可保存220天的数据 |  |  |
| 整机尺寸 | 轻便 |  |  |
| 整机重量 | ＜380g |  |  |
| 功 耗 | ＜1W |  |  |
| 标准配置 | 主机、充电器 |  |  |
| 可选配置 | GSM无线模块、蓝牙模块、无线热敏打印机 |  |  |